문서번호	정수과-4329
결재일자	2016.8.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
임해기		08/12 서한호
협 조

환경측정기기 사전점검 및 정도검사 결과보고

2016. 8.

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

환경측정기기 사전점검 및 정도검사 결과보고

우리정수센터에서 운영중인 배출수 환경측정기기의 정도검사를 관련법에 의거 수행하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

환경분야 기술·검사 등에 관한 법률 제11조 제1항(측정기기의 정도검사)

환경측정기기의 형식승인·점도검사 등에 관한 고시 제7조(정도검사의 기준·방법·주기)

배출수 환경측정기기 정도검사 실시계획(정수과-3746, ‘16.7.15.)

Ⅱ		개 요

검사(점검)기간

사전점검 : 2016.8.6.(토) ∼ 8.7.(일)

정도검사 : 2016.8.8.(월) ∼ 8.10.(수)

장    소 : 정수센터 TMS실

대상기기 : COD, SS측정기 및 그 부속기기

검사(점검)기관 및 점검자

사전점검 : 한솔엔지니어링

- 한솔엔지니어링 박혁 외 2인, 배출수처리 용역회사 이병준 외 1인

정도검사 : ktl(한국산업기술시험원)

- 김광구 책임연구원

Ⅲ		점검·검사결과

사전점검

노후된 Wiper, 밸브 및 시약튜브 등 교체

계측기 형식 승인 시 측정범위로 변경 후 교정 수행 등

COD 측정기기 정비		SS 측정기기 정비

정도검사

반복성, 제로 및 스팬 편차 시험

상대 정확도 검사 등

정도검사 관련 기기설치 장면		정확도 검사를 위한 채수장면

※ 정도검사 결과는 ‘16.9.2일 전까지 통보예정

Ⅳ		행정사항

사전점검 업체 및 정도검사 수수료 지급

사전점검 : 1,974천원

정도검사 : 1,304천원

추후 정도검사 결과에 따라 적의 조치 예정(불합격 시 재검 의뢰 등)

붙임 : 배출수 환경측정기기 정도검사 실시계획 1부.  끝.