문서번호	정수과-9885
결재일자	2016.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
성창규		박찬종	08/24 이종규
협조

원.정수자동측정기 운영일지(8/22)

영등포아리수정수센터

(정수과)

수질자동분석기 관리일지(8/22)

점검항목 기기명칭		주 요 점 검 사 항	점검결과 및 조치사항	비 고
1정수장	탁도계 pH계 잔류염소계 알카리도계 수온계 전기전도도계 입자계수기 iPDA SCD TOC	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음
2정수장	탁도계 pH계 잔류염소계 알카리도계 수온계 전기전도도계 입자계수기 TOC 입도분석기 CAS-T	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음
취수장	탁도계 pH계 수온계 잔류염소계(전기식) 잔류염소계(시약식) 페놀측정기 시안측정기 TOC 암모니아성질소 조류측정기 생물경보장치	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음

비 고 항 목	특 이 사 항
※ 기기수리 표준화, 전송, 시약교체, 기기정도유지사항	※ 1정수장 - 착수정 ■ 잔류염소측정기 : 샘플링 펌프 인펠라 이물질 제거 및 필터 청소. - 침전지 ■ 탁도계 : 수조 청소 및 점검. ※ 2정수장 - 활성탄흡착지 ■ TOC(유출) : 시약 인산(0.6M) 10L 교체. ※ 뚝도아리수정수센터 취수장 페놀측정기 업무협의 ◇ 출장자 : 성창규, 장현성(10:30~14:30)