수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	代정승경	02/20 代김인웅

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.  2.  20.

보고자 :  환경8급  강 혜 성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 2. 20(목)

□ 점검지점 : 암사동(현대홈타운)

□ 점 검 자 : 강혜성, 김명주

□ 점검내역

가. 경보발생

- 일 시 : 09 :10 ~ 10 : 25

- 항 목 : 탁도 10NTU 이상 (※경보기준 탁도 0.5NTU이상)

- 원 인 : 측정기 유입배관내 공기가 차서 기기내부로 기포가 유입되어 탁도 헌팅

- 조 치 : 퇴수조치 후 탁도 제로교정 실시

나. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
암사동	0.40	0.40	-	오차범위(±0.02)

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

□ 보고자 의견

○ 암사동지점의 탁도헌팅으로 인한 경보 발생은 배관내 기포발생의 영향으로 퇴수조치후, 제로교정을 실시하여 현재  안정적으로 운영되고 있었음.  끝.