구급장비 고장발생보고서(EKG케이블)

문서번호	북가좌119안전센터-836
수 신 자	서대문소방서장(현장지휘대장)
접수번호

결재	담당자		3팀장		센터장
		고성배		전증일		02/20 김천준

장비명(건명)	EKG케이블	관리부서		북가좌119안전센터
고 장 일 자	2014. 02. 17.	장 소		북가좌119안전센터 차량내
원인 및 상태	- 제세동기(EKG 3리드 노이즈현상)
담당자 의견	- 전문업체A/S 요청 결과 케이블 노후로 인한 노이즈현상
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 02월 19일 담당자 계급 지방소방사 성명 고 성 배 (인) 서대문소방서장 귀하

	북가좌119안전센터장