문서번호	정수과-4695
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
박종성		박근희	09/05 서한호
협조	주무관		경규선
	주무관		홍병의

수질자동측정기(주간) 점검결과보고

2016. 8. 29.부터 ~  9. 4.까지

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정 수 장

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

○탁도계:#1여과지(8,9지) (8/30)

- 기기 보정 및 유량조정

	보정전	보정후
8지	0.032 NTU	0.048 NTU
9지	0.041 NTU	0.046 NTU

○pH계:#1착수정,침전지

	보정전	보정후
Ph(착수정)	7.24	7.18
Ph(침전지)	7.09	7.14

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

침전수

양 호

여과지별(12대)

양 호

여과 배출수

양 호

여과 통합수

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

착수정

양 호

응집지

양 호

침전지

양 호

알카리도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

AUTO쟈-테스터

: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검

착수정

양 호

○잔류염소계:시약교체 (9/2)

- #1착수정,침전지,여과지,정수지

○알카리도계:#1착수정 (8/31)

- 기기보정

	보정전	보정후
ALK	56	53

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

양 호

수  온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지,침전지

양 호

잔류염소계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

착수정(Total)

양 호

침전지

양 호

여과지

양 호

정수지(A)

양 호

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

양 호

제 2 정 수 장

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

○전기전도도:#1,2착수정 (9/1)

- 기기보정

	보정전	보정후
#1착수정	201	204
#2착수정	198	204

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

침전수

양 호

여과지(10대)

양 호

여과통합수

양 호

여과배출수(2대)

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

착수정

양 호

응집지(2대)

양 호

침전지

양 호

알카리도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

CAST

: Rinse volume 확인

: Sample pump tube 오염도,손상점검

: 시료,시약,Cell 유닛상태

착수정

양 호

○잔류염소계:시약교체 (9/2)

- #2착수정,침전지,정수지

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

iPDA

: 시료유입전전자밸브 및 측정부  오염상태

응집지

양 호

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

양 호

수 온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지(10지)

양 호

잔류염소계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

정수지(B)

양 호

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

양 호

고 도 / 송 수

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

활성탄지(2대)

양 호

○잔류염소계:시약교체 (9/2)

- 송수(용마,월계)

○전기전도도:송수 (8/31)

- 기기보정

	보정전	보정후
전도도	194	196

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

송  수

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

송  수

양 호

수 온

: 시료유입량,전극,전송,기타

활성탄지(2대)

양 호

송  수

양 호

잔류염소

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

송  수

(용마1,월계1)

양 호

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

송  수

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

활성탄지(2대)

양 호

TOC

: 시료 및 시약의 유입상태

: 펌프,튜브 및 유닛 상태

활성탄지(2대)

양 호

오 존 후

양 호

잔류오존농도

: 시료유입량,전극,오염상태

오    존

양 호

과수농도

: 시료유입량,전극,오염상태

오    존

양 호

특 이 사 항 및 예비품(소모품, 시약)교체 내역

○잔류염소 시약 교체(HACH CL-17) (9/2)

- FREE용 = 5 SET 출고