문서번호	수도자재관리센터-19413
결재일자	2016.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
김정선		代김정선	09/09 성시영
협조
	주무관		정범영

2016년 대형

수도계량기 내구성 검사 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.   .

수 도 자 재 관 리 센 터

2016년 대형 수도계량기 내구성 검사 실시

우수품질 수도계량기의 확보를 위해 내구성 검사를 사전에 실시하여 검증된 수도미터기 기준으로 2017년 납품업체를 선정 하고자 함

□ 추 진 근 거

○ 2016년 수도계량기 구매 계획(수도자재관리센터-2109, ‘16. 2.04)

○ 산업통상자원부 고시 제 2015 - 166( 2015. 08. 03)

□ 검 사 목 적

○ 수도미터기의 기능특성이 사용기간(6년)을 초과 하도록 유지될 수 있는       지의 여부를 검증

○ 검사기간이 장시간 소요로 사전에 검사를 실시하여 2017년 우리 시

납품자격 기준 적용

□ 검 사 기 간

○ 2016. 10. 04 ~ 12. 02

□ 검 사 대 상

○ 서울시 시방에 적합한 100mm 대형 수도계량기로서 조달청에

등록된 제품으로 내구성 검사 신청한 업체에서 제출함 품목

○ 업체별 시료 2개를 제출받아 내구성 검사실시, 7포인트 2회이상 유량

(소류영역 2point, 대류영역 5point) 시험하여 평균값 구함

- 최대유량(Q3)으로 800시간, 과유량(Q4)으로 200시간 유량시험 실시

○ 시료를 기한 내에 제출하지 않은 경우에는 불합격 처리

※ 시료 중 내구성 검사 전 오차시험에서 2개 모두 불합격할 경우 불합격 처리

□ 검사방법 및 항목

○ 검사기준 : 산업통상자원부 고시 제 2016-166(2015.8.03)호 검정기준 적용

최대유량	시험유량	시험형식	시험횟수	중단시간	작동시간	시작과 멈춤
Q3≤160㎥/h	Q3 Q4	연속			800h 200h

○ 내구성시험 평가 항목

평 가 항 목	평 가 기 준	비 고
내구성검사 전․후의 오차변화량	소류영역 3%, 대류영역 1.5%이내	수도미터기술 기준 적용
내구성검사 후 지시오차 값	소류영역 ±6%,대류영역 ±2.5%이내	수도미터기술 기준 적용

□ 검사결과 조치

○ 내구성 검사에 합격한 업체는 2017년도 우리시 납품자격 부여

○ 내구성 검사에 불합격한 업체는 2017년도 우리시 납품자격 배제

※ 검사 실시한 시료 2개중 검사결과 1개이상 적합할시 합격처리

□ 추 진 일 정

○ 시료 제출 : 2016. 09. 30까지

○ 가동 전 7포인트 시험  : 2016.10.04. ~ 10.10

○ 내구성 부착 가동 시험 : 2016.10.11 ~ 11.25

○ 가동 후 7포인트 시험  : 2015.11.28. ~ 12.02

□ 행 정 사 항

○ 업체에 내구성검사 실시계획 통지 및 시료제출 요청

○ 검사에 참여한 업체에 대해 검사기간 동안 수시로 입회토록 통보

○ 검사결과 업체에 통보.

○ 소형계량기 내구성 검사(2회) 병행 시행.   끝.