보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	代박찬삼	09/12 정의석

수질의 안전성 감시와 배급수과정에서의 수질변화 경향을 파악하고 측정자료가 시민 에게 공개중인 관내 수질자동측정기에 대하여 점검 등을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 09. 12.

보고자 : 주무관  박순덕

□ 점검일시 : 2016.09.08.~ 09.09.(2일간)

□ 출 장 자 : 박찬삼,박순덕,유림테크(주)

□ 출 장 지 : 공릉배수지등 19개소(21개지점)

□ 점검결과

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2016.09.0.8 13:00~13:30	공릉배수지 (유입부)	· 탁도 0.049NTU · 잔류염소값 정상표출(0.44mg/L) ※ 차염 0.05mg/L 투입 : 7.22.09:00~	HACH-1720E(미) DKK(일본)
	공릉 배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 보정(0.32mg/L→0.35mg/L) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)
2016.09.08 13:30~14:00	상계가압장	· 잔류염소값 보정(0.31mg/L→0.27mg/L) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)
2016.09.08 14:00~14:30	월계배수지 (유입부)	· 탁도 0.048NTU · 잔류염소값 정상표출(0.43mg/L)	nanochem9200 HACH-1720D
	월계배수지 (유출부)	· 잔류염소값 정상표출(0.34mg/L)) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)
2016.09.09 14:30~15:00	수유가압장	· 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.28mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2016.09.08 16:30~17:00	사 업 소	· 잔류염소값 보정(0.30mg/L→0.28mg/L) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)
2016.09.09 13:00~13:30	수유2동 (흰구름어린이공원)	· 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.27mg/L) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2016.09.08 11:30~12:00	월계2동 (월계119)	· 잔류염소값 보정(0.28mg/L→0.27mg/L) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)
2016.09.09 10:30~11:00	방학3동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.27mg/L→0.20mg/L) · 탁도 측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)
2016.09.08 13:00~13:30	상계3동 (불암대림아파트)	· 잔류염소값 보정(0.27mg/L→0.24mg/L) · 전기전도도값 보정(195㎲/㎝→212㎲/㎝) · 탁도측정부 이상없음	HACH-SC1000 (U.S.A)
2016.09.09 11:00~12:00	도봉1동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.33mg/L→0.25mg/L) · 잔류염소모터, pH쎈서, 제로필터, 제습제 교체 · 측정기 내부 옥살산 세정	TOA-DKK (일본)
2016.09.08 15:30~16:30	도봉2동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.30mg/L→0.26mg/L) · 잔류염소모터, pH쎈서, 제로필터, 제습제 교체 · 측정기 내부 옥살산 세정	TOA-DKK (일본)
2016.09.09 13:30~14:30	4.19배수지	· 잔류염소값 보정(0.26mg/L→0.18mg/L) · 잔류염소모터, pH쎈서, 제로필터, 제습제 교체 · 측정기 내부 옥살산 세정	TOA-DKK (일본)
2016.09.08 10:00~11:00	번동소배수지	· 잔류염소값 보정(0.26mg/L→0.22mg/L) · 잔류염소모터, pH쎈서, 제로필터, 제습제 교체 · 측정기 내부 옥살산 세정	TOA-DKK (일본)
2016.09.08 11:00~11:30	월계2동 (청백3단지)	· 잔류염소값 보정(0.36mg/L→0.29mg/L) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)
2016.09.08 14:30~15:00	창동 (건영케스빌)	· 잔류염소값 보정(0.26mg/L→0.29mg/L) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	T㎍OA-DKK (일본)
2016.09.09 15:30~16:0f0	미아5동 (응달마을공원)	· 잔류염소값 보정(0.27mg/L→0.22mg/L)) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)
2016.09.09 15:00~15:30	미아가압장	· 잔류염소값 보정(0.30mg/L→0.25mg/L) · 탁도측정부 이상없음(제습제 교체)	TOA-DKK (일본)
2016.09.09 10:00~10:30	수유3동 (강북구청)	· 잔류염소값 보정(0.22mg/L→0.18mg/L) · 전기전도도값 보정(201㎲/㎝→207㎲/㎝)	고시스 (독일)
2016.09.08 15:00∼15:30	창5동 (가인초등학교)	· 잔류류염소값 보정(0.31mg/L→0.22mg/L) · 탁도측정부 이상없음	고시스 (독일)

끝.