문서번호	정수시설과-9900
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
조익수	김광수	강태환		09/19 유영춘
협 조

풍납 원수 수질자동측정기 일일 점검일지

❍ 점검등급 : 일일 점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점검일   : 2016년 9월 15일

근무자	주간	조익수. 박영률		야간	김광수. 강종운
장비명	주요 점검 사항		점검 결과
			09시~18시			18시~24시
PH 수온 탁도	* 시료의 적정 유입량 점검 * 전극 오염 여부점검 * 측정값의 정상여부 * 측정부의 청소 및 출력상태		이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
잔류염소	* 시료 및 시약의 유입상태 * 측정셀의 오염 및 누액여부 * 측정값의 정상여부		이상없음			이상없음
NH3-N	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부 * 시료펌프의 정상여부		이상없음			이상없음
TOC	* 시료 유입상태 점검 * 시약 잔량 및 유입상태 확인 * 튜브 내부의 이물질 제거 상태		이상없음			이상없음
시안	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부		이상없음			이상없음
폐놀	* 필터의 오염여부 * 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 측정부 광원부 디스플레이의 정상여부		이상없음			이상없음

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 전 · 후단 잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석 - 전 · 후단 계측기 Span조정 및 에어제거 ▶ NH3-N 실측정 값 및 계측값 비교분석 - 시약 공급펌프 및 교반기 가동상태, 세척수 공급상태 점검 ▶ 총유기탄소(TOC)계측기 점검 및 청소 - 시료물량 막힘 원수호스 정비후 정상 작동 ▶ 탁도 수조청소 - 실측정값 및 계측값 비교분석 ▶ 생물경보기 원수유입 호스 이물질 및 Air 제거(물벼룩 11마리 생존) ▶ 각 계측기 시약잔량 및 공급상태 점검 ※ 전단계측기 인입튜브 막힘 ⇛ 이물질 제거 정상값 회복
18시~익일09시	▶ 전, 후단 잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석 - 전, 후단 계측기 Span조정 및 에어제거 - 계측기 PH조절용 CO2공급량 조정 및 용기압력 점검 ▶ 생물경보장치 물벼룩 활동상태 안정적 유지(10마리) - 수조 수위 및 에어 공급상태 점검 - 원수 유입 및 유출밸브 정비 ▶ NH3-N 실측정값 및 계측값 비교분석 - 교반기 가동상태 및 세척수 공급상태 점검 ▶ 탁도 수조청소 - 실측정값 및 계측값 비교분석 ▶ 조류분석기 남조류 및 클로로필a 트렌드 비교분석 ▶ 각 계측기 시약잔량 및 공급상태 점검