문서번호	정수과-4888
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
박종성		박근희	09/19 서한호
협조
	주무관		경규선

수질자동측정기(주간) 점검결과보고

2016. 9. 12.부터 ~  9. 18.까지

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정 수 장

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

침전수

양 호

여과지별(12대)

양 호

여과 배출수

양 호

여과 통합수

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

착수정

양 호

응집지

양 호

침전지

양 호

알카리도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

AUTO쟈-테스터

: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검

착수정

양 호

○잔류염소계:#1정수지유입(A) (9/13)

- 기기 보정

	보정전	보정후
잔류염소	0.58	0.56

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

양 호

수  온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지,침전지

양 호

잔류염소계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

착수정(Total)

양 호

침전지

양 호

여과지

양 호

정수지(A)

양 호

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

양 호

제 2 정 수 장

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

○잔류염소계:#2침전지 (9/12)

- 기기 보정

	보정전	보정후
잔류염소	0.42	0.38

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

침전수

양 호

여과지(10대)

양 호

여과통합수

양 호

여과배출수(2대)

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

착수정

양 호

응집지(2대)

양 호

침전지

양 호

알카리도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

CAST

: Rinse volume 확인

: Sample pump tube 오염도,손상점검

: 시료,시약,Cell 유닛상태

착수정

양 호

○전기전도도:#2착수정 (9/13)

- 기기보정

	보정전	보정후
전도도	188	196

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

iPDA

: 시료유입전전자밸브 및 측정부  오염상태

응집지

양 호

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

양 호

수 온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지(10지)

양 호

잔류염소계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

정수지(B)

양 호

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

양 호

고 도 / 송 수
기종별	주간 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 배선접속부 절연저항점검 : 광원램프및 Lense오염상태점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 탈포조, 세정장치점검 : 예비품 교체	활성탄지(2대)	양 호	○TOC:고도 활성탄지(1-8지측) (9/12) - 활성탄지 유출 A측 ACID 시약교체 ○공정별 주간 수질측정기 이상점검
		송 수	양 호
pH계	: 배선접속부 절연저항점검 : 검출부 오염 및 내부액점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 예비품 교체	송 수	양 호
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
		송 수	양 호
잔류염소	: 배선접속부 절연저항점검 : 전극부오염 및 배관접속부점검 : 영점,스팬 조정, 교정(변환기) : 측정조, 시약조 점검 : 예비품 교체	송 수 (용마1,월계1)	양 호
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
TOC	: 시료 및 시약의 유입상태 : 펌프,튜브 및 유닛 상태	활성탄지(2대)	양 호
		오 존 후	양 호
잔류오존농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	양 호
과수농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	양 호

특 이 사 항 및 예비품(소모품, 시약)교체 내역

○TOC 시약교체 (9/12)

- ACID * 1 EA 출고