품질확인제 수질검사장비 점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	09/21 서경만

아리수 품질확인제 및 수질검사에 사용하는 수질검사 장비의 최적 운영을 위하여 유지보수 업체의 방문점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 09. 20.

보고자  환경8급  성 명 : 황 인 철

중부수도사업소장 귀하

□ 점검사항 : 아리수 품질확인제 수질검사장비 4종 69대 기기점검

□ 점 검 일 : 2016. 09. 20(화) 14:00 ~ 18:00

□ 점검장소 : 1층 수질실험실

□ 점 검 자 : 전임라급 황인철, 워터솔루션 조문탁, 김우석

□ 점검내용

- 아리수 품질확인제 기간제근로자 및 직원 사용 수질검사장비로 기기이상으로 점검이

필요한 측정기기 4종 69대의 기기내부 청소 및 기기이상 점검

□ 점검결과

- 탁도계(3대) : 탁도계(5번,7번,17번) 측정기기

⇒ 메인보드 이상, Optic cover 불량, 전원이상 증상 발생

- DR-890(1대) : 철·구리 측정용 비색계(2번) 측정기기

⇒ 고무 키패드 탈락 및 키패드 노후

- 잔류염소계(1대) : 잔류염소계(2번) 측정기기

⇒ 전원이상으로 화면 안나옴

- pH미터(3대) : pH측정기(2번,3번,5번) 측정기기

⇒ 측정화면 접촉불량등으로 화면 안나옴.

□ 조사자 의견

- 기기점검 후 수리가 필요한 기기 4종 8대는 업체에 의뢰하여 즉시 수리예정.

□ 기기점검 모습사진

기기이상으로 업체수리 의뢰한 측정기기(4종 8대)

유지보수업체 방문점검 모습

끝.