	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	심전도 감시장치 (산소포화도 케이블) 고장발생 통보

장비명(건명)	심전도 감시장치	관리부서		현장대응단 구급대(6-8)
고 장 일 시	2016. 09. 28	장 소		구급차내
모 델 명	심전도 감시장치(필립스 MP5)
조 치 사 항	심전도 감시장치 산소포화도 케이블 교환
원인 및 상태	산소포화도 케이블이 단선되어 심전도 감시장치에 산소포화도 측정이 되지않음.
담당자 의견	산소포화도 케이블 교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 9월 28일 장비담당자 소방교 성명 : 김 두 환 (인) 소방사 성명 : 김 형 국 (인) 소방사 성명 : 최 형 윤 (인) 광진소방서장 귀하

붙임 산소포화도 케이블 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김두환		진압2대장	이태용		지휘2팀장	경봉규		현장대응단장	09/29 라수찬
협조자
시행	현장대응단-8751	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-446-4119	/		/	대시민공개