MRX 자동제세동기 산소포화도 케이블 고장발생보고서(성산119안전센터)
문서번호	성산119안전센터-4518	결재	담당자	진압3팀장	119안전센터장
등록일자
			임재헌	한우석	10/04 윤영하
수 신	마포소방서장(재난관리과장)
접수번호

장비명(건명)	MRX 자동제세동기 산소포화도 케이블	관리부서	성산119안전센터
고 장 일 시	2016. 10. 02.	장 소	구급차량 내부
조 치 사 항	- 본서 구급팀에 장비교체 의뢰 유선 보고
원인 및 상태	- 원인 : 케이블 노후화로 인한 단선 추정 - 상태 : 접촉불량으로 사용 불가·간헐적 작동
담당자 의견	- 접촉불량으로 교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 10월 3일 담당자 계급 소방교 성명 임재헌 소방기관의 장 귀하

	성산119안전센터장