수질검사장비 정밀점검 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	10/05 서경만

아리수 품질확인제 등 수질검사시 사용하는 측정기에 대하여 자체 점검후 정밀점검

이 필요한 측정기를 재차 업체에 의뢰하여 점검한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 10. 05.

보고자  환경8급  성 명 : 황 인 철

중부수도사업소장 귀하

□ 점검기간 : 2016. 09. 23~10. 04(2주간)

□ 점검대상 : 총 4종 8대(탁도계 등)

□ 점검업체 : *************

□ 점검결과

○ 수리필요(5대) : pH미터(2), 탁도계(2), DR-890(1)

⇒ pH미터(2번,3번) : 디스플레이 LCD 고장으로 교체필요

⇒ 탁도계(5번,7번) : 광원커버 불량 및 메인보드 고장으로 교체필요

⇒ DR-890(5번) : 고무 키패드 탈락 및 키패드 노후로 교체필요

○ 무상수리(1대) : pH미터(1)

⇒ pH미터(5번) : 디스플레이 표시부 접촉불량으로 무상조치완료.

○ 수리불가(1대) : 탁도계(1), 잔류염소계(1) - 경제적 수리한계 금액초과 등

⇒  탁도계(17번) 파워보드 이상, 잔류염소계(2번) 메인보드 이상으로 수리가                필요하나 내구년한 도래 및 초과사용, 수리 비용의 경제적 수리한계금액을              초과하고, 제품단종 등에 의해 수리후 사용수명이 적어 폐기(불용)처리하고자 함.

*  경제적 수리한계금액=최초년도의 최대치×취득가격

[eqn: - {사용연수} over {2 TIMES 내용연수} TIMES 취득가격= {70 TIMES 취득가격} over {100}][eqn: - {사용연수 TIMES 취득가격} over {2 TIMES 내용년수}]

○ 불용예정 기기관련 세부사항

기 기 명	탁도계(17번)	잔류염소계(2번)	비 고
모델명(제조사)	2100P(HACH)	46700(HACH)
구입년도	2005.06.16	2004.01.13
내구년한	12년	10년
사용년수	11년 4개월	12년 9개월
구입단가	1,091,750원	399,900원
경제적수리한계금액	263,840원	39,990원
수리비용	450,000원	350,000원

□ 조치 및 보고자 의견

- 수리가 필요한 기기는 즉시 수리하여 사용토록 하고, 수리비용이 경제적수리한계 금액을 초과하고 제품이 단종된 측정기(탁도계17번, 잔류염소계2번)는 폐기(불용)처리 하고자 함.

첨부 : 탁도계 수리비용 견적서 1부.  끝.

≪업체 점검의뢰 측정기 사진≫

기기이상으로 업체 정밀점검 의뢰한 측정기기(4종 8대)