문서번호	물순환연구과-6396
결재일자	2016.10.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
장신요		안진	10/05 최영준
협조	총무과장		이성철
	주무관		왕정순

초순수 제조장치 부품교체 계획

2016. 10.

초순수 제조장치 부품교체 계획

물순환연구과에 설치되어 상시 운영중인 초순수 제조장치의 부품교체 계획을 보고 드림

□ 장비개요

○ 장비내역

품 명	모델명	제조회사 (제조국)	구입년도	구입금액	용 도
초순수 제조장치	FR/Milli-Q A-10	Millipore (프랑스)	2010.5.20	13,627천원	실험용

○ 설치장소 : 물순환연구과 실험실(별관 3층)

○ 사용현황

- 용    도 : 초순수 제조

- 사용주기 : 수시

- 사용부서 : 물순환연구과

□ 교체내용

○ 점검결과

- 납품업체의 기술점검 결과(9.28), 필터 등의 부품교체 주기가 지나 교체 필요

- 교체부품 세부내역

품명	규격	수량	용도
PROGARD TS2 W/O	PR0G0T0S2	1PK	2차수 전처리 필터
MILLIPAK EXPRESS 40	MPGP04001	2PK	최종 필터
Q-GARD T1 PACK	QGARDT1X1	1PK	3차수 전처리 필터
UV 185nm LAMP	ZMQUVLP01	1PK	유기물 산화
A10 UV LAMP	ZFA10UVM1	1PK	UV램프
QUANTUM TEX CARTRIDGE	QTUM0TEX1	1PK	이온교환수지
PE TANK MILLIPAK FILTER	TANKMPK02	1PK	벤트 필터

- 교체비용 : 4,180,000원

○ 교체비용이 경제적 수리 한계(5,166,940원) 미만으로 부품을 교체하는 것이 타당

□ 구매방법

○ 소요예산 : 4,180,000원(사백십팔만원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비(시설장비유지비)

○ 계약방법 : 전자 수의 시담(수의계약)

○ 관련근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약법률 시행령 제25조 제1항 제4호

바. 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우

○ 수의계약 사유

- 연구 및 분석업무를 추진하기 위해 초순수 제조장치의 조속한 수리가 필요하므로 국내 직영 대리점으로 장비에 대한 전문적인 기술을 보유하고 연구원에 납품한 업체(삼우에스앤티)를 통해 고장 부품 교체

□ 향후계획

○ 실험용으로 사용하는 초순수 제조장치의 고장부품을 조속히 교체하여 물순환분야 연구업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하고자 함

첨 부: 1. 초순수 제조장치 경제적 수리한계 1부.

2. Millipore 국내대리점 계약서 1부.

3. 초순수 제조장치 부품 교체 견적서 1부.  끝.