문서번호	수처리연구과-6753
결재일자	2016.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수처리연구과장	수도연구부장
백영애		장동우	10/05 최영준
협조	주무관		조완선
	주무관		이건수

장비 불용계획

2016. 10

수도연구부

수처리연구과

장비불용계획

우리과에서 사용하던 입자계수기 등 7대 장비에 대한 불용계획을 다음과 같이 보고드림

□ 불용장비대상

장비명	용 도	대수	구매일	구매금액(원)	사용년수	불용사유	담당자
입자측정기 (탁상용)	공정수 입자분포측정	1	98.11.9	30,061,000	17	센서.펌프 등 고장	백영애
교반기	BDOC 등 실험	2	98.12.10	1,260,000	17	메인보드 고장	백영애
총유기탄소 분석기	총유기탄소 분석	2	04.7.28	47,504,195	12	샘플링 펌프 등 작동불가	이건수, 조완선
무기탄소제거기	TOC내 무기탄소제거	2	04.7.28	5,830,000	12	vacccum펌프 등 작동불가	이건수, 조완선

□ 전문가 수리의견조회결과

장비명	의견조회결과
입자측정기(탁상용)	HIAC 9011 구성품중 9064 counter, sampler 등 사용불가, 단종
교반기	메인보드, 메인모터 사용불가, 제조사 생산중단 부품공급 불가
총유기탄소 분석기	산화모듈, 시료주입모듈, 이온교환수지 모듈 등 장비노후화 작동불가, 부품단종으로 수리불가
무기탄소제거기	펌프작동 불가, 가스배출모듈 부품 단종으로 사용불가

※ 본 장비들은 제조중단으로 부품이 단종되어 수리견적불가함.

□ 경제적 수리한계검토

								기 준 년 월 일 :		2016-10-05
연번	품 명		취득일자			취득가격	최초년도 의최대치	사용 년수	내용 년한	경제적수리 한계 금액
1	입자측정기(탁상용)		1998-11-09			30,061,000	70	17	10	△4,509,150
2	교반기		1998-12-10			1,260,000	70	17	10	△189,000
3	총유기탄소측정기		2004-07-28			47,504,195	70	12	10	4,750,420
4	무기탄소제거기		2004-07-29			5,830,000	70	12	10	583,000

※경제적 수리한계 금액 = (최초 연도의 최대치×취득가격) - (사용연수/(2×내용연수)×취득가격)

○ 입자측정기(탁상용), 교반기는 내용연수 경과(17년 이상 사용)로 노후되어 경제적 수리한계금액을 초과하므로 경제적 가치가 없음

○ 총유기탄소측정기, 무기탄소제저기는 내용연수 경과(12년 이상 사용)로 노후되었으며, 제조중단으로 부품이 단종되어 수리가 불가하므로 불용하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

□ 대체장비 활용계획

장비명	대체장비 활용계획
입자측정기(탁상용)	온라인 입자계수기, 휴대용 입자측정기로 대체사용가능
교반기	자력교반기, shaker 등 대체사용가능
총유기탄소 분석기	현재 AOP연구관련 파이롯플랜트 공사중으로 정상가동후 구매예정(2018년)
무기탄소제거기	현재 AOP연구관련 파이롯플랜트 공사중으로 정상가동후 구매예정(2018년)

붙임 : 1. 장비별 고장보고서 1부.

2. 장비별 수리의견서 1부. 끝.