문서번호	수도자재관리센터-21584
결재일자	2016.10.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
이기상		정인주	10/10 성시영
협조
	계측관리과장		김영목

『2016년도 제2회』

수도계량기 하자심사위원회 결과보고

2016. 10.

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

『2016년도 제2회』

수도계량기 하자심사위원회 결과보고

하자보증기간에 고장 등으로 철거된 수도계량기에 대해 납품업체 입회하에 하자검사(기차검사, 수압검사) 및 분해검사를 실시하고 이를 토대로 하자심사위원회 개최결과를 보고드림.

□ 심사개요

○ 대  상 : 수도계량기 903개(소형 845개, 대형 58개)

○ 일  시 : 2016. 10. 06. (목) 16:30 ~ 18:00

○ 장  소 : 수도자재관리센터 회의실

○ 참석자 : 15명(본부 6명, 서울물연구원 1명, 수도사업소 2명,

수도자재관리센터 6명)

○ 심사내용

- 기차검사 및 분해검사 등 결과를 기초로 하여 하자심사

- 고장계량기에 대한 하자원인 귀책별 분류 및 하자여부 판정

□ 하자심사 결과

□ 소형수도계량기는 기어불량 및 파손 등 4가지 유형으로 고장분석된 수도계량기 320개는 업체하자로 판정되었으며, 기차정상 및 분해검사 결과 이물질 등의 사유로 교체한 525개는 시하자로 분류되고

□ 대형수도계량기는 기차불량 및 누수 등 6가지 유형으로 고장분석된 수도계량기 13개는 업체하자로 판정되었고 기차정상 및 분해검사결과 동파 사유로 교체한 45개는 시하자 분류됨

○ 소형수도계량기 하자심사 결과

구 분		합 계	업체하자				시하자			비고
			기어 불량	파손	기차 불량	액정 불량	기차 정상	이물질	화상
합 계		845	320				525			민원 검정 합격 제외
	소 계	845	158	133	18	11	343	148	34
	일반식	672	153	46	18	-	309	135	11
	동파안전	153	5	86	-	-	27	13	22
	디지털	20	-	1	-	11	7	-	1

○ 대형수도계량기 하자심사 결과

구 분		합 계	업체하자						시하자		비고
			기차 불량	센서 불량	카운터 불량	외부 누수	임펠러 파손	기타	기차정상	동파
합 계		58	13						45
	소 계	58	7	1	1	1	1	2	44	1
	기계식	47	1	-	-	-	1	-	44	1
	초음파식	10	6	-	1	1	-	2	-	-
	전자기식	1	-	1	-	-	-	-	-	-

□ 사진현황

《 하자심사위원회 개최 2016.10.06. 》

□ 행정사항

○ 하자심사 결과 업체통보

○ 하자수도계량기 철거·설치비용 및 봉인대금 등 고지서 발부

○ 하자대납품 및 하자변상대금 징수

- 수도계량기 대납 또는 하자 변상대금 납부 선택에 대한 사전안내

붙임 : 1. 하자검사 입회 서명부(업체) 사본 1부

2. 심사위원 검토의견서 각 1부

3. 수도계량기 하자심사자료 각 1부. 끝.