문서번호	수도자재관리센터-21534
결재일자	2016.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		정인주	10/10 성시영
협조
	주무관		김정선

『2016년도 제2회』

수도계량기 내구성 검사 결과(중간) 보고

2016. 10.

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

『2016년도 제2회』

수도계량기 내구성 검사 결과(중간) 보고

2017년도 수도계량기 서울시 납품자격 부여를 위한 내구성검사 관련하여 업체가 신청한 계량기에 대해 내구성검사 전의 기차 검사 결과를 보고드림.

1		내구성검사 현황

□ 관련근거

◯ 산업통상자원부 고시 제2015-0166호(2015.8.3.) 수도미터 기술기준

□ 검사개요

◯ 검사기간 : 2016.10.04 ~ 2016.10.07

◯ 제출시료(3포인트 검사)

- 소형 수도계량기 15~50mm(9개업체) : 60개

- 대형 수도계량기 100mm(4개업체) : 8개

◯ 내구성검사 시료

- 소형수도계량기는 구경별 2개씩 제출한 시료중 3포인트 합격한 좋은시료 1개     를 내구성 검사함.

- 소형수도계량기 15~50mm(9개업체) : 30개

- 대형계량기는 회사별100mm 2개중 2개를 내구성 검사함

- 대형수도계량기 100mm(4개업체) : 8개

◯ 내구성검사 전 7포인트 2회 검사

2		기차검사 결과

□ 업체별 검사결과

◯ 소형 수도계량기

- 시료선정 및 내구성 가동전 7포인트 2회 검사

순 번	구경별 업체별	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	비 고
합 계		30	6	6	4	4	4	6
1	그린플로우(h)	6	합격	합격	합격	합격	합격	합격
2	삼성계기(P)	1	-	-	-	-	-	합격
3	한서정밀(R)	4	합격	합격	합격	합격	-	-	외갑변형
4	두레콤(B)	2	-	합격	-	-	합격	-
5	한국아이치(D)	1	-	합격	-	-	-	-
6	신한정밀(F)	1	합격	-	-	-	-	-
7	대한계기(d)	6	합격	합격	합격	합격	합격	합격	외갑변형
	대한계기(d)	1	-	-	-	-	-	합격
8	삼원미터텍(b)	2	합격	-	-	-	-	합격	15mm 외갑변형
9	경성제닉스(J)	6	합격	합격	합격	합격	합격	합격

※빈칸은 1차시 검사 및 비접수 구경

◯ 대형 수도계량기

- 내구성 가동전 7포인트 2회 검사

회사 구경	합 계	디에스워터	대명아이티	위지트에너지	두레콤	비고
계	8	2	2	2	2
100mm	4	합격	합격	합격	합격
100mm	4	합격	합격	합격	합격

3		내구성검사 추진사항

□ 소형 수도계량기

◯ 최대유량(Q3)으로 시작과 멈춤을 15초 간격으로 100,000     만회 반복한 후 과부하유량(Q4)으로 100시간 연속실험

◯ 내구성검사 전.후 유량에대한 7포인트 오차검사를 2회실시함

- 내구성검사 전 (소류영역 ±5%, 대류영역 ±2%)초과시 불합격

- 내구성검사 후 (소류영역 ±6%, 대류영역 ±2.5%)초과시 불합격

□ 대형 수도계량기

◯ 최대유량(Q3)으로 800시간 가동 후 과부하 유량(Q4) 200      시간 연속실험

◯ 내구성검사전․후 유량에대한 7포인트 오차검사를 2회 실시함

- 내구성검사 전 (소류영역 ±5%, 대류영역 ±2%)초과시 불합격

- 내구성검사 후 (소류영역 ±6%, 대류영역 ±2.5%)초과시 불합격

4		향후 계획

□ 진행사항

◯ 내구성부착 가동시험:2016.10.10.∼11.20(약40일 가동)

- 소형 수도계량기 가동대수 : 30대

- 대형 수도계량기 가동대수 : 8대

◯ 내구성 부착가동 시험후 7포인트 2회시험 2016.11.28.∼       12.02일 예정

◯ 내구성검사 최종 합,부 판정

붙 임 : 1. 대형수도계량기 내구성 검사 전 서류 각1부.

2. 소형수도계량기 내구성 검사 전 서류 각1부

3.  검정확인서 각1부.끝.