문서번호	진료부-11077

결재	주무관	영상의학과장	진료부장
	조진용	전혜상	10/11 서해숙
	영상의학팀장	주무학

의료장비(동관 포터블) 수리요구서

장 비 명			구매가	구매일		내구연한
진단용엑스선장치(이동형) R-160-125 (MUX-100H)			49,943천원	2003.10		10년
★ 용도 및 수리 할 내용
용 도	동관 병동환자 일반 영상검사(이동형)
수리 할 내용	F6D 에러사항으로 FSR sensor 점검결과 교체사항으로 신속하게 교체요망
★ 고장 사진
F6D(FSR) error		F6D(FSR) error
★ 기타의견

2016. 10. 07

위의 장비에 대하여 수리를 요구합니다.