문서번호	시설관리과-24540
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황민욱		문용욱	10/12 이병운
협조

남부구역유량계(NB-7,14)

비교유량 측정결과 보고

2016. 10

강서수도사업소

(시설관리과)

남부구역유량계(NB-7,14)

비교유량 측정결과 보고

본부 주관으로 실시하고 남부수도사업소에서 관리하고 있는 구역유량계(NB-7,14) 비교유량 측정결과를 입회하고 아래와 같이 보고 드림.

측정대상 현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
NB-7	초음파	금천구 가산디지털1로 233	900	SYSTEM1010	대덕기술	2005
NB-14	초음파	금천구 범안로 1144	1,500	XONIC100	자인테크놀로지	2009

측정개요

측 정 일 : 2016. 10. 7.

측 정 자 : 그린플로우(주)(본부 용역업체) 손성훈 외 2명

입 회 자 : - 본부 누수방지과 공업7급 문성원

- 남부수도사업소  공업6급 장준원

- 강서수도사업소    공업9급  황민욱

측정결과

비교측정 결과, NB-14는 허용오차율을 초과하였으며, 교정 후 재측정 결과 허용오차율 이내로 양호함.

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
NB-7	2016.10.07 (10:49~13:57)	1106	1110.825	-4.825	-0.43
NB-14	2016.10.07 (10:07~15:29)	6094	6055.45	+38.55	+0.64	476	476.8	-0.8	-0.17

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내(2014.9.1.개정)

붙임 : 비교유량 측정결과표 각 1부.  끝.