문서번호	먹는물분석과-1893
결재일자	2016.10.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석과장
이현주	10/12 안재찬
협 조
	주무관		기효석

본부 의뢰 수질분석 결과 검토서

2016.  10.

먹는물분석과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

본부 의뢰 수질분석 결과 검토서

본부 홍보과에서 의뢰한 시료에 대한 수질 분석 결과 중 이상 데이터는 채수과정에서 시료가 오염된 것으로 판단되어 아래와 같이 보고합니다.

□ 근  거

○ 수돗물 등에 의한 먹는물 수질분석 협조의뢰(홍보과-7866(2016.9.13.))

□ 개  요

○ 의뢰번호(LIMS) : 16-0491

○ 의뢰일자 : 2016년 9월 12일

○ 검사항목 : 먹는물수질기준 59항목 중 먹는물분석과 담당 55항목

○ 채수장소 : ***************

- 실험실에서 자체 실험 및 채수 후 연구원으로 시료 전달

○ 채수일자 및 용기

	의뢰 시료	채수일자	비고(채수용기)
1차	4점(수돗물, 병물, 끓인 수돗물, 샘물)	2016. 9. 9.	무균채수병, 유리병
2차	4점(수돗물, 병물, 끓인 수돗물, 샘물)	2016. 9. 12.	무균채수병

□ 검사결과 및 검토

○ 1차 시료는 분석결과 55항목 중 34~46항목이 ‘불검출’되었으며, 8~20항목은 수질 기준 이하로 검출되어 먹는물수질기준에 만족하였으나, 병물아리수에서 디클로로메탄이 기준치(0.02 mg/L) 이상인 0.026 mg/L 검출.

- 디클로로메탄이 수돗물, 병물아리수, 샘물에서 각각 0.012, 0.026, 0.012 mg/L으로 검출됨.

<본부 홍보과 의뢰, ****************** 통화>

- 일시 : 2016. 10. 5. 오전 11시경

- 통화내용 : 실험실에서 디클로로메탄을 많이 사용하여 시료채수 과정에서 시료가 오염되었을 가능성이 있음.

○ 2차 시료는 분석결과 55항목 중 36~47항목이 ‘불검출’되었으며, 8~20항목은 수질 기준 이하로 검출되어 먹는물수질기준에 만족.

- 1차 시료와는 달리 디클로로메탄이 검출되지 않았음.

□ 보고자 의견

○ 일반적으로 수돗물이나 먹는물에서 검출되지 않는 디클로로메탄이 1차 시료에서 검출된 것은 디클로로메탄을 많이 사용하는 실험실 환경(**********)에서 시료 채수 시에 시료가 오염된 것으로 추정됨.

○ 2차 시료는 분석결과로 볼 때 시료채수 시에 별다른 오염이 되지 않은 것으로 판단됨.

붙임. 1. 분석결과 1부.  끝.