문서번호	정수과-5366
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
박종성		박근희	10/17 서한호
협조	주무관		경규선
	주무관		홍병의

수질자동측정기(주간) 점검결과보고

2016. 10. 10.부터 ~  10. 16.까지

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정 수 장

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

○알카리도계:#1착수정,침전지 (10/13)

- 시약제조(황산희석수, 50L)

○pH계:#1응집지 (10/12)

- 기기보정

응집지	보정전	보정후
Ph	7.33	7.28

○pH계:#1CO2제어용 (10/10)

- 기기보정

	보정전	보정후
Ph	7.25	7.30

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

침전수

양 호

여과지별(12대)

양 호

여과 배출수

양 호

여과 통합수

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

착수정

양 호

응집지

양 호

침전지

양 호

알카리도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

AUTO쟈-테스터

: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검

착수정

양 호

○잔류염소계:#1착수정(FREE) (10/14)

- 기기보정

	보정전	보정후
잔류염소	0.49	0.53

○AUTO쟈-테스터:#1착수정 (10/11)

- 시약제조(15L, PAC희석수)

- 데이터 수신용 PC(실험실내)와

AUTO쟈-테스터 간의 내부망 분리 작업

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

양 호

수  온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지,침전지

양 호

잔류염소계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

착수정(Total)

양 호

침전지

양 호

여과지

양 호

정수지(A)

양 호

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

양 호

제 2 정 수 장

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

○pH계:#2착수정 (10/13)

- 기기보정

	보정전	보정후
Ph	7.65	7.52

○pH계:#2응집지 (10/11)

- 기기보정

응집지	보정전	보정후
1-3계열	7.44	7.40

○알카리도계:#2착수정,침전지 (10/10)

- 시약제조(황산희석수, 10L)

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

침전수

양 호

여과지(10대)

양 호

여과통합수

양 호

여과배출수(2대)

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

착수정

양 호

응집지(2대)

양 호

침전지

양 호

알카리도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

CAST

: Rinse volume 확인

: Sample pump tube 오염도,손상점검

: 시료,시약,Cell 유닛상태

착수정

양 호

○pH계:#2CO2제어용 (10/13)

- 기기보정

	보정전	보정후
Ph	7.30	7.40

○CAST:#2착수정 (10/11)

- Cleaning Solution 제조(R124 0.02%, 50L)

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

iPDA

: 시료유입전전자밸브 및 측정부  오염상태

응집지

양 호

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

양 호

수 온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지(10지)

양 호

잔류염소계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

정수지(B)

양 호

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

양 호

고 도 / 송 수

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

활성탄지(2대)

양 호

○TOC:고도(활성탄 유출A,B) (10/14)

- 영인과학 출장 점검 AS

- ICR Pump Kit, UV램프, Resin Bed,

Pump tubbing 등 내부 부품 세정 및

작동 점검

- 기기보정(제로보정)

1~8	보정전	보정후
TOC	1080ppb	820ppb

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

송  수

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

송  수

양 호

수 온

: 시료유입량,전극,전송,기타

활성탄지(2대)

양 호

송  수

양 호

잔류염소

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

송  수

(용마1,월계1)

양 호

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

송  수

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

활성탄지(2대)

양 호

TOC

: 시료 및 시약의 유입상태

: 펌프,튜브 및 유닛 상태

활성탄지(2대)

양 호

오 존 후

양 호

잔류오존농도

: 시료유입량,전극,오염상태

오    존

양 호

과수농도

: 시료유입량,전극,오염상태

오    존

양 호

특 이 사 항 및 예비품(소모품, 시약)교체 내역

○잔류염소계:#1착수정(FREE) (10/15)

- 측정값 이상(08:30 제어실 연락)

- 기기 내부 시료 누수 발생

- 기기내부 미세 튜브(약품 및 시료 주입용) 전면 교체 후 정상 가동