문서번호	정수운영과-13133
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	10/17 차윤기
협 조

수질 TMS COD 측정기 오작동 발생 보고

2016. 10.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

수질 TMS COD 측정기 오작동 발생 보고

환경

배출수처리시설 내에 설치 운영되고 있는 TMS COD 측정기 오작동이 발생하여 아래와 같이 조치하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 수질 TMS COD측정기 현황

측정기명	제작사	모델명	설치일	정도검사일
화학적산소요구량(COD) 연속자동측정기	한국바이오시스템(주)	HACA-2000	2007. 10. 11.	2015. 10. 26.~10. 28.

□ 오작동 현황

○ 일시: 2016. 10. 15.(토) 13:00~현재

○ 측정현황: COD 최대 89.7ppm 기록(배출허용기준: 40ppm)

Ⅱ		현장 조사결과

□ 일시: 2016. 10. 15.(토) 14:00~18:00

□ 조사자: 강석규, 정지영, 이태호(배출수처리시설 운영관리용역 직원)

□ 내용

○ 방류수 채수하여 자체 수질실험 실시

- 수질실험 결과 : COD 1.8ppm

- 관련사진

COD 실험 1	COD 실험 2

○ 한국환경공단 유선 통화 후 수질TMS 관제시스템에 점검 사유서 제출

□ 오작동 원인

○ 측정기 내 이물질 등 유입, 기준전극 등 소모품 고장 등으로 판단되나, 측정기 전문업체 방문 점검하여 정확한 원인을 찾고자 함

Ⅲ		조 치 계 획

□ 2016. 10. 17.(월) COD 측정기 유지보수 업체 방문 점검 실시

□ 수질 TMS 측정기기 노후화(내구연한 10년 경과)로 2018년 예산 확정 후 측정기기 교체 실시.  끝.