문서번호	화학시험과-2231
결재일자	2016.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		화학시험과장	품질시험소장
이정기		최진수	10/19 한민희
협조

시험장비 자체교정 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

시험장비 자체교정 결과보고

시험장비의 정확성 및 정밀도 향상을 위하여 자체 교정을 실시하고 교정결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		장비개요

□ 대상장비

연번	장비명	용 도	제작사	구입일	비 고
1	발광분광분석기	강재 화학성분 시험	TherFisher(스위스)	2013.7.22
2	열전도율측정기	단열재 초기열전도율 시험	서학테크(한국)	2008.8.13

Ⅱ		교정내역

□ 발광분광분석기

교정일시 : 2016. 10. 11(수)

시험환경 : 온도 23 ℃, 습도 50 % R.H.

교정내역

❍ 교정 전 표준물질(CRM) 측정 : No.480/2(BAS)

구 분	측 정 항 목			비고
	탄소(C)	인(P)	황(S)
표준시료값(%)	0.289	0.056	0.030	오차율 5% 이내로 양호
측정값(%)	0.292	0.058	0.029
오차율(%)	1.0	3.6	3.3

❍ 교정 : 표준화샘플을 이용하여 장비 제조사에서 제공한 방법에 따라 교정 실시

❍ 교정 후 표준물질(CRM) 측정 : No.480/2(BAS)

구 분	측 정 항 목			비고
	탄소(C)	인(P)	황(S)
표준시료값(%)	0.289	0.056	0.030	오차율 감소
측정값(%)	0.288	0.056	0.030
오차율(%)	0.3	0	0

□ 열전도율측정기

교정일시 : 2016. 10. 11(수)

시험환경 : 온도 23 ℃, 습도 50 % R.H.

교정내역

❍ 교정 전 표준물질(CRM) 측정 : NIST SRM 1450c

구 분	측 정 항 목				비 고
	평균	1회	2회	3회
표준시료값(%)	0.033 40	0.033 40	0.033 40	0.033 40	오차율 5% 이내로 양호
측정값(%)	0.033 13	0.033 20	0.033 10	0.033 10
오차율(%)	0.8	0.6	0.9	0.9

❍ 교정 : 표준물질을 이용하여 교정 실시

❍ 교정 후 표준물질(CRM) 측정 : NIST SRM 1450c

구 분	측 정 항 목				비 고
	평균	1회	2회	3회
표준시료값(%)	0.033 40	0.033 40	0.033 40	0.033 40	오차율 감소
측정값(%)	0.033 36	0.033 40	0.033 40	0.033 30
오차율(%)	0.1	0	0	0.3

Ⅲ		교정결과

표준시료로 자체 교정검사 결과 발광분광분석기는 오차율 3.6% → 0.3% 이하, 열전도율측정기는 오차율 0.8% → 0.1 %이하로 줄일 수 있었음.

향후 주기적인 자체 교정검사를 실시하여 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : RAW DATA 2부.  끝.