문서번호	신물질분석과-573
결재일자	2017.5.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
이인자		안재찬	05/22 김복순
협조
	주무관		왕정순

GC-MS(Varian) 퍼지 앤 트랩 고장 보고

2017. 5.

수질분석부

(신물질분석과)

GC-MS(Varian) 퍼지 앤 트랩 고장 보고

미규제 신종물질 등을 분석하는 GC-MS 장비의 전처리 장치인 퍼지 앤 트랩에 고장이 발생하였기에, 이를 신속히 교체하여 수질분석에 만전을 기하고자 함

1. 보 고 자 : 신물질분석과 ********이인자

2. 고장일자 : 2017. 5. 19.

3. 기기내역

○ 장 비 명 : 기체크로마토그래프-질량분석기(GC-MS)

- 모델명 : Varian 450GC/240MS

○ 제조회사 : ㈜베리안

○ 구매일자 : 2010년 4월

○ 구매가격 : ************

○ 설치장소 : 신물질분석과 신물질분석실(별관 1층)

○ 용 도

- 서울시 감시항목 : 클로로페놀류, VOCs 등

- 미규제 및 기타항목 : 농약류, PCBs, VOCs 등

4. 고장내역

○ 고장 일시 : 2017년 5월 19일

○ 고장 내용

- 휘발성유기화합물(VOCs) 분석을 위한 퍼지 앤 트랩 정상 작동이 되지 않음

# 퍼지 앤 트랩 사진

- 기기업체에서 점검한 결과, 퍼지 앤 트랩 어셈블리와 스파저 부품의 고장으로 판정

5. 수리 및 교체 예상비용(부가세 포함) : 1*********

○ 교체수리 내역 (붙임 참고)

품 명	부품번호	수 량	단 가(원)	금 액(원)
Acuatech 70 Purge Assembly	DY-*******01	1	1,020,000	1,020,000
25mL Sparger	14-2334-024	2	90,000	180,000
합 계				1,200,000
부가가치세				120,000
총 계				1,320,000

○ 경제적 수리한계 금액

품명	경제적 수리한계 금액 [(최초년도의 최대치)-사용연수/(2× 내용연수)]× 취득가격	수리비	비고
질량분석기	********************************************	1,320,000원	수리비가 경제적 수리한계 미만

※ 최초사용년도의 수리비한계최대치 : 취득가격의 70/100

6. 향후계획

○ 질량분석기 전처리 장치인 퍼지 앤 트랩의 어셈블리와 스파저를 신속히 교체하여 수질분석 업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하겠음.

붙임 : 1. 산출기초조사서       1부.

2. 견적서              3부.  끝.