문서번호	정수운영과-8146
결재일자	2017.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	06/28 차윤기
협 조

수질 TMS COD측정기 오작동에 따른 조치계획 보고

2017. 6.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

수질 TMS COD 측정기 오작동에 따른 조치계획 보고

환경

배출수처리시설 내에 설치 운영되고 있는 TMS COD 측정기 오작동에 대한 점검을 실시하고 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

□ 수질 TMS COD측정기 현황

측정기명	제작사	모델명	설치일	비고
COD 측정기	한국바이오(코비)	HAC-2000	2007. 10.

□ 오작동 현황

○ 일시 : 2017. 6. 21.(수) 14:00~

○ 내용 : 정수센터 정전작업 이후 COD 값이 0으로 측정됨

□ 자체점검내역

○ 배출수처리시설 운영관리 용역 직원이 튜브교체, 전극세척 등을 실시 하였으나 COD 값 변화 없음

Ⅱ		조 치 계 획

□ 한국환경공단 수질원격감시체계(SOOSIRO)에 개선사유서 제출

□ COD 측정기 전문업체 방문 점검 실시

Ⅲ		소요예산 및 지급방법

□ 소요예산 : 약600천원

□ 계약방법 : 수의계약

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비