문서번호	토질재료시험과-2724
결재일자	2017.7.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강일		김재승	07/03 한민희
협조
	주무관		오화철

시험자간 비교숙련도 시험결과 보고

(흙입자 밀도 측정)

2017. 6

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

`17 흙입자 밀도 측정

시험자간 비교숙련도 시험결과 보고

2017년 『경영시스템 품질절차서』의 품질보증계획과 관련하여 토질 및 관련제품에 대한 시험자간 비교시험을 실시한 결과보고임.

1. 관련근거

○ KOLAS 품질절차서 QIO-QP-2201(시험결과의 품질보증)에
따른 `17년도 연간 품질보증계획서/ 토질재료시험과-217, `17. 2. 7)

○ KOLAS관련 시험자간 비교시험 계획/토질재료시험과-1720, `17. 5. 22)

2. 비교시험 프로그램 개요

○ 시험명세 : 1.006 토질 및 관련제품 / 흙(표준사)

○ 시험항목 : 흙입자 밀도 측정

○ 시험방법 : KS F 2306 : 2016

○ 시 험 자 : 문상묵, 오화철, 김현호, 황영식. 이덕범

○ 시험기간 : 2017. 5. 19.～6. 19.

3. 시험방법

시험방법은 KS F 2306 : 2016(흙입자 밀도 시험)에 따라 실시하는 것으로 시험요원이 각각 3개의 시편을 같은 시험방법으로 실시하였음.

4. 시험 결과(측정불확도 포함)

시험자	시험결과 및 측정 불확도 표현
문상묵	2.640 g/㎤ ± 0.096 g/㎤ (신뢰수준 95 %, k = 2.78)
오화철	2.644 g/㎤ ± 0.170 g/㎤ (신뢰수준 95 %, k = 2.78)
김현호	2.641 g/㎤ ± 0.043 g/㎤ (신뢰수준 95 %, k = 2.78)
황영식	2.642 g/㎤ ± 0.143 g/㎤ (신뢰수준 95 %, k = 2.78)
이덕범	2.644 g/㎤ ± 0.095 g/㎤ (신뢰수준 95 %, k = 2.78)

5. 통계처리 결과 – 수행도 평가

5.1 평가방법[One-Way ANOVA(F-검정), 유의수준 0.05]

KS A ISO 5725-2에 따라 측정결과의 일치성과 이상치(코크란 및 그럽스 검정)에 대한 조사를 실시한 후, One-Way ANOVA(F-검정)을 실시하였음

- 코크란(Cochran)의 검정통계량

여기서 S2max은 P개의 표준편차 중 최대치이다

- 그럽스(Grubbs)의 검정통계량

구 분	코크란(Cochran)의 검정통계량	그럽스(Grubbs)의 검정통계량
정상	|C| ≤ C (0.05,p,n)	|G| ≤ G(0.05,p)
5 % 이상치	C(0.05,p,n)<|C|<C(0.05,p,n)	G(0.05,p)<|G|<G(0.01,p)
1 % 이상치	|C|≥C(0.05,p,n)	|G|≥G(0.01,p)

5.2 시험결과

시험항목	단위	횟수	문상묵	오화철	김현호	황영식	이덕범
밀도	g/㎤	1	2.640	2.643	2.644	2.643	2.646
		2	2.638	2.645	2.640	2.641	2.644
		3	2.642	2.644	2.639	2.641	2.640
		평균	2.640	2.644	2.641	2.642	2.643

5.3 시험자간 비교숙련도 시험평가

5.3.1 검정통계량

- Cochran 검정통계량(C〈 C5 : 정상)

항목	결과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	C = 0.429	C5 = 0.684	5 %
		C1 = 0.789	1 %

C 통계량이 유의수준 0.05 에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함.

-  Grubbs 검정통계량(T〈 T5 : 정상)

항목	결과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	T=1.265	T5 = 1.672	5 %
		T1 = 1.749	1 %

G 통계량이 유의수준 0.05 에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함.

5.3.2 수행도 평가

변동요인	제곱합	자유도	제곱평균	F비	P-값	F기각치
처리	3.26667E-05	4	8.16667E-06	1.8014706	0.20518	3.47805
잔차	4.53333E-05	10	4.53333E-06
계	7.8E-05	14

5.3.3 기술적 검토 결과

시험자간 비교시험을 통하여 통계적으로 분석한 결과는 다음과 같다.

4명의 시험실무자가 실시한 흙의 밀도(표준사)시험에 대한 One-Way ANOVA 분석결과, F 비는 유의수준 5 %에서 1.801 470 6이며 F 기각치는 3.478 05으로 F비가 F기각치를 초과하지 않아 5명의 시험실무자가 실시한 시험결과 차이가 거의 없다고 할 수 있음.

6. 결 론 : 만족(적합)

4명의 시험실무자가 실시한 비교시험 결과는 One-Way ANOVA(유의수준 0.05)을 실시하여 유의수준 5% 이내로 적합함

붙임 : 1. 측정불확도 추정보고서 1부.

2. 불확도 추정보고서 계산 근거 1부.

3. 통계처리결과 1부.

4. Raw Data 1부.(원본 별도보관)

5. 교정성적서 1부. 끝.