문서번호	정수과-2224
결재일자	2017.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
박종성		07/04 김형섭
협 조
	주무관		조완선

수질자동측정기(여과지 지별 탁도계)

점검결과 및 조치계획

강북아리수정수센터

[정수과]

수질자동측정기(여과지 지별 탁도계)

점검결과 및 조치계획

여과지 지별 감시용 탁도계에 고장이 발생하여 원활한 아리수생산을 위해

조속히 정비하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 장비현황 : 탁도계 3대

구분	측정시료	설치위치	측정기명	수량(대)	제작사(국)	모델명	설치일자
1	여과지 3계열2지	3계열 여과지 지하	탁도계	1	HACH (미)	1720D	2004- 7-1
2	여과지 3계열11지	3계열 여과지 지하	탁도계	1	HACH (미)	1720D	2004- 7-1
3	여과지 4계열3지	4계열 여과지 지하	탁도계	1	HACH (미)	1720D	2004- 7-1

Ⅱ		점검결과 및 조치계획

□ 고장증상

◯ 3계열 2지 탁도계

- 파워보드 고장으로 전원투입 불가, 탁도계 작동 불가능

◯ 3계열 11지 탁도계

- 센서부 인식오류(알람 메시지)로 탁도측정 및 신호 전송 불가능

◯ 4계열 3지 탁도계

- 센서부 인식오류(알람 메시지)로 탁도측정 및 신호 전송 불가능

□ 점검결과

◯ 점 검 자 : 조완선, 박종성

◯ 점검결과 : 제품의 노후화로 인한 파워보드(SMPS)의 손상으로

전력공급이 불안정하여 탁도 측정 불가능

◯ 작업사진

현장설치 3-2 탁도계	현장설치 3-11 탁도계
현장설치 4-3 탁도계	(구)1720D SMPS보드 테스트

□ 조치계획

◯ 1720D는 단종제품으로 센서 및 케이스를 제외한 모든 부품의 교체가 불가능(관련근거 정수과-4238(수질자동측정기 점검결과 보고))하여,

◯ 부품 재활용을 위해 보관중이던 1720D 탁도계(1,2계열 철거물품)의 부품을 이용하여 수리진행하고자 함

◯ 교체전 파워보드의 연속출력 테스트를 통해 안정성 검증 후 교체․정비 진행.  끝.