문서번호	대기환경연구부-9421
결재일자	2017.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
전은미	유승성	07/04 어수미
협 조	주무관			안미진
	주무관			이승천
	주무관			조현석

2016년 광화학오염물질측정망 정도검사 보고서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2016년 광화학오염물질측정망 정도검사 보고서

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조 및 동법 시행규칙 7조에 의거 대기 중 광화학오염물질(VOCs) 분석 측정기기에 대한 Data 신뢰성 확보를 위하여 자체 정밀검사를(QA/QC)실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ. 시행개요

□ 목적

광화학오염물질측정망에 설치·운영중인 측정장비의 정밀점검(overhaul)  및 성능평가를 실시하여 측정기기의 정확성과 신뢰성을 확보하고 최적의 측정조건을 유지하고자함

□ 정도검사 대상

○ 광화학오염물질측정망 : 4개소

-  측정지점 : 강서, 광진, 종로, 북한산측정소

-  측정항목 : Toluene, Propane 포함 56개 항목

○ 광화학오염물질측정망(BTEX) : 4개소

-  측정지점 : 송파, 중랑, 구로, 동작측정소

-  측정항목 : Toluene, Benzene 포함 34개 항목

□ 정도검사 기간 및 점검자

측정망	측정지점	정도검사기간
광화학오염물질측정망	강서 측정소	2016. 07.13 ~ 08.13
	광진 측정소	2016. 09.03. ~ 09.30
	북한산 측정소	2016. 07.13 ~ 08.13
	종로 측정소	2016. 07.22 ~ 08.22
광화학오염물질측정망 (BTEX)	송파 측정소	2016. 06.21 ~ 06.30
	중랑 측정소	2016. 06.21 ~ 06.30
	구로 측정소	2016. 06.21 ~ 06.30
	동작 측정소	2016. 06.21 ~ 06.30

○ 정도검사기간

○ 점검자

- 측정소담당자 : 이승천, 권명희, 조현석, 서광석, 김승필, 노승근, 김정연

- Perkin Elmer장비 : 유지호, 송인태,  Markes/Varin장비 : 이승하

- 가스발생장치(generator) : 안세현

Ⅱ. 성능시험방법

○ 광화학오염물질측정망 측정장비의 성능시험 및 평가항목에 대한 지침규정 국내에 없음

○ 미국 EPA의 광화학오염물질측정망(PAMS) 기술지침서(TAD)를 표준운영절차서로 사용

○ 미국 EPA TAD에서 제시한 5개 정도관리 기준은 표와 같음

표 1. 평가항목 및 기준

항목	기준 및 방법	비고
System Blank Carry-over	▶ Test 기준 ○ Sum of total peak<20 ppbC VOCs conc, per each column< 10 ppbC ▶ Test 방법○ Humidified N2 gas 측정	EPA TAD
Linearity Test	▶ Test 기준 ○ R2 ≧ 0.995 ▶ Test 방법 ○ 1,5,10 ppbV측정 as propane, benzene ▶ RT<±0.5 min	EPA TAD
MDL Test	▶ Test 기준 ○ 2 ppbC미만 as propane, benzene ▶ Test 방법 ○ 1 ppbV 연속 7회 측정	EPA TAD 40CFR 136Part B
정밀도 Test	▶ Test 기준 ○ Within±25% RPD ▶ Test 방법 ○ 5 ppbV 2회 측정	EPA TAD
분리능	▶ Test 기준 ○ 56개 Target 물질관리	EPA TAD

※ EPA : Environmental Protection Agency

※ TAD : Technical Assistance Document for Sampling and Analysis of Ozone Precursors

※ 표준물질

⦁ 1차 표준물질(Primary Standard Gas) : 미국 국립표준과학원(NIST)에서 구입한 SRM(Standard Reference Material) 1800 사용

⦁ 작업기준용 표준물질(Working Standard Gas) : 미국 SPECTRA사에서 구입한 CRM(Certified Reference Material) 사용

Ⅲ. 정도검사결과

○ 8개소의 광화학오염물질측정망 정도관리결과, 모두 미국TAD 기준을 만족함

○ 바탕시험(System Blank)

- 시스템에 대한 오염 및 노이즈 여부에 대한 평가

- 고순도 N2가스(수분첨가)로  바탕시험(System Blank)

: 요구기준 -> 각 컬럼별 10ppbC 미만

: 매우 낮은 농도로 기준에 만족함

표 2. 바탕시험 평가결과

(단위 : ppbC)

구분	강서	광진	종로	북한산	구로	송파	중랑	동작
PLOT	0.00	0.00	0.43	0.00	-	-	-	-
BP-1	0.00	0.00	1.16	0.01	4.8	3.1	5.8	3.4

○ 직선성 (Linearity)

-  유효측정농도에 대한 범위 확인(표준가스농도 : 1 ppbV, 5 ppbV, 10 ppbV)

-  상관계수 요구기준  R²≧ 0.995

-  8개 측정장비 모두 0.995이상으로 기준에 만족

표 3. 직선성 평가 결과

구분	강서	광진	종로	북한산	구로	송파	중랑	동작
Propane	0.999	0.998	0.995	0.998	-	-	-	-
Benzene	0.999	0.998	0.996	0.999	1.000	1.000	1.000	0.997

○ 검출한계 (MDL : Method Detection Limits)

- 표준가스 1 ppbV(Propan 3ppbC, Benzen 6ppbC)농도를 연속 7회이상 분석하여 평가

- MDL = t(n-1, 0.99)×S.D

- MDL값 범위 0.05 ~ 1.21의 범위로 양호

표 4. 검출한계 평가결과

(단위 : ppbC)

구분	강서	광진	종로	북한산	구로	송파	중랑	동작
Propane	0.08	0.05	1.19	0.12	-	-	-	-
Benzene	0.12	0.14	0.22	0.12	0.50	1.21	0.62	0.86

○ 정밀도(Precision)

- 5ppbV로 2회 연속 측정 분석하여 정밀도(RPD%) 평가

- 측정소별 정밀도가 0.14%~1.92%로 정도관리 평가기준인 25% 이내 양호

표 5. 정밀도 평가결과

(단위 : %)

구분	강서	광진	종로	북한산	구로	송파	중랑	동작
Propane	1.31	1.20	1.10	0.14	-	-	-	-
Benzene	0.83	0.39	1.16	0.81	1.92	0.98	0.65	0.98

RPD(Relative Percent Difference)는 2회 반복 분석하여 백분율로서 표현

[eqn: rm RPD= {□l`S-D`l□} over {(S+D)/2} TIMES 100(%)] (S : 첫 번째 측정값,  D : 두 번째 측정값)

※ 첨부 : 1. 서울특별시 광화학오염물질 정도검사결과보고서 2부