문서번호	정수운영과-8427
결재일자	2017.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		정선교	07/04 차윤기
협 조

여과지 1계열 온라인 입자계수기 센서 고장 보고

2017. 7. 3 .

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

여과지 1계열 온라인 입자계수기 센서 고장 보고

우리센터 모래여과지 1계열 온라인 입자계수기 센서에 고장(이상 신호 알람) 이 발생하여 원인 확인 및 수리를 위하여 반출하였기 아래와 같이 보고함

1		여과지 1계열 온라인 입자계수기 설치개요

설치연도	제품명	설치장소	비고
2015.8.30.	멀티플렉서(8채널) (그린텍이엔씨)	여과지 1층 관랑	센서 2개 장착 센서 1개 - 8채널까지 측정

2		고장 발생 및 조치내역

❍ 고장일시 : 2017.6.30.(금) 11:00~

❍ 고장내용 : 1호 센서 이상 신호 및 측정 오류

❍ 조치사항 : 2017.6.30. 제작업체 기술인력(장윤식) 점검요청

2017.7.3. 14:00 우리센터 방문 점검하였으나 센서 고장 원인 분석차

반출 요청(미국 본사 점검 수리 의뢰 필요) 이 있어, 2계열 입자계수기

2호 센서 임시 탈착 및 1계열 입자계수기에 교체 부착하여 정상 측정

조치하였음

3		보고자 의견

❍ 소요기간이 1개월 이상이므로 통합수 수질측정에 이상이 없도록 2계열 여유분

2호 센서를 활용하고 1계열 입자계수기 1호 센서 수리완료후 2계열                 입자계수기에 부착 운영토록 하고.

❍ 우리센터 여과지 1계열 입자계수기는 2015년 8.30. 구매 설치하여 2년 무상        하자기간 중에 있어 본 센서 고장 수리건은 무상으로 처리하고자 합니다.

붙임 : 제작업체 점검보고서 및 반출증 1부. 끝