문서번호	배급수연구과-4525
결재일자	2017.8.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배급수연구과장	수도연구부장
한금석		김현돈	08/08 최영준
협 조
	주무관			이진숙
	주무관			이준영

초순수제조장치 소모품 구매 계획 보고

2017. 8.

서울물연구원

(배급수연구과)

초순수제조장치 소모품 구매계획 보고

배급수연구과 부식제어연구실에서 사용 중인 초순수제조장치 소모품 교체 주기 도래하여 구매계획을 보고드림.

□ 기기개요

○ 기기명 : 초순수제조장치

용도 : 2, 3차 증류수 제조

○ 설치업체 :********

○ 구입금액(구입년도) : 금15,708,100원(2010.05.25)

□ 점검일시 : 2017. 8. 4.

□ 점검결과

○ 점검업체 :  *******

○ 점검결과

점검내역 : Progard 소모품 교체 주기 도래

점검의견 : Progard 교체 주기 도래하여 교체가 필요함

○ 교체할 부품

	내역	PART NO.	단위	갯수
1	Progard TL1-C	PROGTLCS1	PK	1

○ 교체비용 : 금715,000원(금칠십일만오천원)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,
수선유지비(배급수연구과 시설장비유지비)

□ 경제적 수리한계 검토결과 (기준일 : ‘17. 8. 7.)

(단위: 천원)

품 명	취득일자	취득가격	최초년도 최 대 치	사용 년수	내구 년한	경제적 수리한계금액
초순수제조장치	2010-05-25	15,708	70	6	10	5,497

□ 보고자 의견

○ 이온크로마토그래프, 각종 용액제조를 위해 3차증류수를 공급하는 초순수제조장치의 소모품 교체비용이 경제적 수리한계금액 이하이므로 소모품을 교체하여 사용에 만전을 기하고자 함.

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조제①항4호 바목(해당물품제조자가 직접 정비) 에 의해 물품공급업자인 ㈜삼우에스앤티 소모품 구매를 의뢰하고자 함.

□ 향후 계획

○ 조속히 소모품을 구매하여 연구과제에 차질이 없도록 하겠음

붙임 :	1. 견적서 1부.  끝.