문서번호	미생물검사과-1218
결재일자	2017.8.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
한지선		차영섭	08/17 代박현
협조
	주무관		장현정

기기고장보고서

(형광미생물검출시스템)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

수질분석부 미생물검사과

원생동물검사의 현미경관찰 필수장비인『형광미생물검출시스템』의 형광램프 교체 사유가 발생하여 이를 보고합니다.

2017. 8. 17.

보고자: 주무관 한지선

□ 수리 장비명: 형광미생물검출시스템

장비이력
물품분류번호	41111722
모델명	AxioImager M2
제조사	Carl Zeiss(독일)
구입처	Carl Zeiss(독일)
설치일자	2011년 7월 7일
구입가격	금팔천칠백일십사만칠천이백일십원정(￦87,147,213)

□ 수리 이력: 2015. 11. 4.(형광램프 교체),

2016. 7. 12.(형광램프 교체)

□ 형광램프 교체 사유

○ 램프 교체시간인 200시간 초과(570시간 사용)

○ 형광이 어둡고 흔들리며 광량이 불균일하여 장시간 관찰이 어려움

2017.8.17. 현재 누적 사용시간

□ 추진내역

부품명	규격	추진내용
형광미생물검출시스템 형광램프	Mercury lamp HBO 103 W	제조사 국내대리점(제이원) 등에 견적의뢰 (부품교체비용 605,000원)

□ 수리비용: 금605,000원(금육십만오천원)

○ 예산과목: 상수도사업비용 / 영업비용 / 일반관리비 / 수선유지교체비 / 수선유지비

□ 경제적 수리한계 검토

○ 경제적 수리한계 금액 계산

(최초 연도의 최대치 x 취득가격) - (사용연수/(2 x 내용연수) x 취득가격)

= (70/100 x 87,147,213) - (6/(2 x 9) x 87,147,213)

= 31,953,978

○ 경제적 수리한계 금액(31,953,978원)보다 수리비(605,000원)가 작으므로

본 장비는 수리하여 사용하는 것이 타당함

□ 향후계획: 부품교체 및 검수 후 수리비 지출.

붙임: 견적서 각 1부.  끝.