수질자동측정기 점검관련 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	고민지	김진국	08/31 장성만

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********

*********************30 (수) 15:00~17:30

*********** 총 1개소(성북2가압장)

***********수질팀 고민지, 측정기점검업체 워터솔루션 조문탁사장

**********가압장내 수질자동측정기 고장 및 이상여부 긴급점검

***점검결과 : 측정기(HACH) 전기공급원 보드가 손상되어 사용 불가함

측정기 점검광경	전기 공급원 보드 장치	전기 과열로 손상 부분

**************

*** 성북2가압장내 수질자동측정기는 미제로 2002년도에 설치되었고, 고장난 전기        공급원 장치는 수리가 불가하여  별도 주문제작 해야하나 비용이 약 200만원정도와

약 6주간 정도의 기간이 소요된다고 함.

* 성북2가압장내 수질자동측정기는 금년도 교체대상이고 9월중순에 교체할 계획인 바,

측정기 교체시까지 매주 2회 현장 수질검사를 실시하여 관리하고자 함. 끝.