심장충격기 점검표			결재	★담당자		진압2팀장	119안전센터장
성수119안전센터-613				김휘승		김선광	09/01 나종성
점 검 일 시	2017년 9월 1일	소방서/부서명	성동소방서 / 성수119안전센터
제품명(제조사)	Heartstart MRX (필립스)	제조년일	2015.09.09.
제품시리얼번호	*********0	차랑번호 (설치장소)	72우1935 (차량 내)
점검사항		양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함		∨
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음		∨			유효기간 : 2019.01.31.
- 1개이상의 여분 패드가 있음		∨			유효기간 : 2019.01.31.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함		-			패들 없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터		∨			12극 분리보관
- 심장충격 패들 케이블		-			패들 없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터		∨
4. 배터리
- 완충되어 있음		∨
- 완충된 여분 배터리 있음		∨
5. 일회용품
- 심전도용 전극		∨
- 기록용지		∨
- 패들인 경우 전극용 젤리		-			패들 없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음		∨
- 심장충격 기능 이상 없음		∨
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음		∨
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)					8월 실적 (40)회
점 검 자 계급 소방사 성명 김휘승