문서번호	품질지도과-2511
결재일자	2017.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
김태묵		이창훈	10/10 한민희
협 조
	토질재료시험과장			김재승
	화학시험과장			최진수

「2017년 KOLAS 내부심사」

부적합사항 조치결과 보고 (전체)

2017. 9.

품질시험소

(품질지도과)

「2017년 KOLAS 내부심사」부적합사항 조치결과 보고(전체)

2017년도 KOLAS 내부심사 결과 부적합사항(3건)에 대하여 시정 조치결과 보고임.

Ⅰ	내부심사 개요

심사일시 : 2017. 8. 30(수)

심사장소 : 2층 회의실

심사구분 : 정기심사(년 1회)

심사팀구성

○ 심사팀장 : KOLAS 선임평가사 유태현 <(주)한국공업기술원>

○ 심 사 원 : KOLAS 평가사 정호곤 <태영기술경영연구원>

Ⅱ	내부심사 결과

부적합사항 3건

연번	부적합사항	처리(협조)부서	비고
1	용어 부적절 : 내부감사 용어 미수정	품질지도과
2	장비 식별표시 미흡 : 시험장비에 관리책임자 및 장비표시(KOLAS) 미흡	토질재료시험과, 화학시험과
3	시험장비 점검 미흡 : 지그 점검 미실시	화학시험과

Ⅲ	조 치 결 과

연번	부적합사항	조치결과	비고 (붙임)
1	용어 부적절 - 공인기관인정제도운용요령(KOLAS-R-002)의 개정으로 내부감사가 내부심사로 변경되었으나, 내부심사 품질매뉴얼에는 내부감사로 기술되어 있음.	· 품질매뉴얼의 “내부감사”용어 에 대하여 “내부심사”로 용어 수정 (품질매뉴얼 개정)	붙임 ①
2	장비 식별표시 미흡 - KS Q ISO/IEC 17025 5.5.4항에서는 KOLAS시험에 사용되는 시험장비는 일반 시험장비와 구분되도록 식별표시를 하도록 하고 있고, 시험장비는 “시험설비관리 절차서 서식6, 관리책임자 및 장비표시”를 하도록 규정하고 있으나 시험장비에 부착되어 있지 않음.	· 장비명옆에 KOLAS 표시 · 관리책임자 부착	붙임 ②③
3	시험장비 점검 미흡 - KS Q ISO/IEC 17025 5.5.9항에서는 시험장비는 직접적인 관리가 벗어나는 경우시험장비를 사용전에 장비의 기능을 점검하도록 되어 있으나, KS F 4911 시험 시사용하는 인장강도, 신율 측정시험편을 절단하기 위한 지그에 대하여 점검을 실시하고 있지 않음.	· 시험장비 점검일지 작성	붙임 ④

Ⅳ	행 정 사 항

내부심사 결과 부적합사항 및 조치결과에 대하여 경영검토시 반영 경영시스템의 지속적인 관리 시행

붙 임 : 부적합사항 조치결과(보고서) 4부.   끝.