함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	필립스코리아 저출력심장충격기(MRX) 소프트웨어 업데이트 실시 알림

1. 市 재난대응과 - 21593(2017.10.16.)호 『필립스코리아 저출력심장충격기(MRX) 소프트웨어 업데이트 실시 알림』와 관련입니다.

2. 필립스코리아 저출력심장충격기의 AC전원을 분리하여 단일 배터리를 사용할 경우 발생할수 있는 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 업데이트 실시 및 자발적 회수 사항을 알리니, 각 부서에서는 점검 실시 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 제 품 명: 필립스코리아 저출력심장충격기(HeartStart MRX)

나. 점검기간: 2017.10.17.~ 2017.11.30.

다. 점검수량: 3대(대응단1, 이태원1, 서빙고1)   *붙임1 참조

라. 점검업체: 남북양행(02-584-9411, ********************)

- 사전유선 협의 후 보유장소 방문 점검(대당 약 10~20분 소요)

[ HeartStart MRx 저출력심장충격기에서 발생할 수 있는 문제 ]

AC전원으로부터 HeartStart MRX Monitor/제세동기를  분리한 후, 단일 배터리를 사용하여 작동할 경우

Shock을 실시하지 못하거나 Pacing이 경고없이 중단될수 있는 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 업데이트

실시 (잠재적 문제점 예방)

마. 점검내용(문제점)

3. 행정사항

○ 장비 점검을 위해 저출력심장충격기 본체, 완충된 배터리 준비

○ 점검 결과는 붙임5 서식에 의거 ‘17, 10. 31.(화) 까지 구급팀으로 제출

붙 임  1. MRX자동심장충격기 보유현황 1부.

2. 서울소방재난본부 자동심장충격기 업데이트 실시 계획(업체공문) 1부.

3. 필립스코리아 고객 안내문 1부.

4. 필립스코리아 업데이트 실시 알림(소방청 공문) 1부.

5. 자동심장충격기 점검결과(제출서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	서아람		구급팀장	채형석		재난관리과장	10/18 김지수
협조자
시행	재난관리과-7115	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/
전화	02)793-2273	/전송	02)749-1911	/	seoahram87@seoul.go.kr	/	부분공개(5)