심장충격기 점검표(오토바이구급대)			결재	담당자		지휘2팀장	현장대응단장
현장대응단-2838				박국진		윤여일	11/01 이은규
점 검 일 시	2017년 11월 1일	소방서/ 부서명	성동소방서 / 현장대응단
제품명(제조사)	I-PAD CU – SP1 (씨유메디칼시스템)	제조년일	2014년 / 12월 (강동소방서 관리이전)
제품시리얼번호	G1N43CO424	차랑번호 (설치장소)	서울 강동 가 2032 (오토바이 내)
점검사항		양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함		∨
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음		∨			유효기간 : 2018.11.(1개)
- 1개이상의 여분 패드가 있음		∨			유효기간 : 2018.11.(1개) 2019.07.(1개)
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함		-			해당사항 없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터		-			해당사항 없음
- 심장충격 패들 케이블		-			해당사항 없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터		-			해당사항 없음
4. 배터리
- 완충되어 있음		∨
- 완충된 여분 배터리 있음		-			일회용 베터리 방전시 새 베터리 교체함
5. 일회용품
- 심전도용 전극		-			해당사항 없음
- 기록용지		-			해당사항 없음
- 패들인 경우 전극용 젤리		-			해당사항 없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음		∨
- 심장충격 기능 이상 없음		∨
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음		-			해당사항 없음
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)		무			( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 박국진