문서번호	수도자재관리센터-24149
결재일자	2017.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		김형집	11/14 윤종민
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

수도계량기 납품검사 결과보고

[15~40mm-17차,삼원미터텍]

2017.11

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 통상자원부 고시 제 2015-0166호(2015.8.3)수도미터 기술        기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘풀링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다

로운 검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

3. 납품업체 : 삼원미터텍㈜

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-20436(17.09.26)호 17차 구매관련,수도계량기

15~40mm : 24,000개.

나. 납품검사일 : 2017.11.07~11.13

다. 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		카운터
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	20,000	500	5	6	499	1	500	0	500	0	1
20mm	1,200	125	1	2	125	0	200	0	125	0	0
25mm	1,200	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0
32mm	800	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0
40mm	800	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	대체 납품 수량	검사 시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	3	3	3	0	3	0	3	0	0
20mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 용출시험(KTC)15mm : b17-048421.   ※ 재질시험(KTC)15mm : b17-061615.

마. 중량계측 결과

구경	기준중량 (Kg)	계측중량 평균(Kg)	차이 (Kg)	판정
15mm	0.980	1.040	0.060	합 격(기준중량 98% 이상)
20mm	1.330	1.362	0.032
25mm	1.610	1.639	0.029
32mm	1.780	1.939	0.159
40mm	2.600	2.669	0.069

5. 납품기물 내역

가. 납 품  기물번호 : 15mm : b17-043201∼063200

20mm : b17-004901∼006100

25mm : b17-003601∼004800

32mm : b17-003401∼004200

40mm : b17-002001∼002800

나. 불합격 기물번호 : 15mm : b17-047314.

다. 대체품 기물번호 : 15mm : b17-063201∼063203.

붙임 : 1. 검정확인서 1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.

3. 중량계측 내역 1부.

4. 구경별 오차시험 내역 1부.끝.