문서번호	정수과-4118
결재일자	2017.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
권오정		김형섭	11/28 代홍동섭
협조

환경측정기기(수질TMS)

정도검사 결과 보고

2017. 11.

정 수 과

환경측정기기(수질TMS) 정도검사 결과 보고

방류수 환경측정기기(수질TMS)에 대한 정도검사를 관련법에 의해 실시한 결과를 보고 드림

관련 근거

환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조 및 동법 시행규칙 제 8조1항

국립환경과학원 관련고시 제2009-33호 및 제2008-39호 (환경측정기기 정도검사 주기)

상수도연구원 수운용과-4370(‘09.07.31)호: 환경측정기기 정도검사 관련고지

정도검사 실시 현황

정도검사 대상 환경측정기기

- 수질 분야 :  SS(부유물질량연속자동측정기), pH(수소이온농도연속자동측정기)

정도검사 기간 : 2017. 11. 2. ~ 3.(2일간)

정도검사 대행 기관 : 한국산업기술시험원

정도검사 결과

법정 정도검사 결과 : 적합

- 측정기 세부 정도검사 결과

구 분	성능확인	성능기준	측정결과	판정
SS측정기 (부유물질연속자동측정기)	반복성	측정범위의 3.0%이하	2.3 %	적합
	제로 드리프트	측정범위의 5.0%이하	2.2 %	적합
	스팬 드리프트	측정범위의 5.0%이하	2.4 %	적합
	직선성	주입농도값의 ±5.0%이내	-2.7 %	적합
	현장적용계수시험	주시험법 기준농도 20% 또는 1mg/L이하	0.12 mg/L	적합

pH측정기 (수소이온농도 연속자동측정기)	반복성	pH 0.1 이하	0.1 이하	적합
	제로 드리프트	pH 0.1 이하	0.1 이하	적합
	스팬 드리프트	pH 0.1 이하	0.1 이하	적합
	직선성	pH ±0.1 % 이내	±0.1 이내	적합
	응답시간	30초 이하	20초 이내	적합
	현장적용계수시험	주시험법 기준농도 pH 0.2 이하	0.1 이하	적합

첨부 : 환경측정기기 정도검사 기록부 2부. 끝.