문서번호	행정지원과-31358
결재일자	2017.12.11.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장
김완기	여종순	12/11 이두영

수질자동측정기 통신변환기 고장보고

2017.12.11.

남부수도사업소

(행정지원과)

수질자동측정기 통신변환기 고장보고

***** 수질자동측정기 통신 이상에 따른 원인분석 및 조치내역을 보고 드림

▢ 수질자동측정기 현황

○ 설치지점 : *****

○ 모 델 명 : TUF-1600

○ 제 조 사 : TOA-DKK(일본)

○ 설치년월 : 2016. 11.

○ 통신변환기 모델명 : *********

○ 통신 타입 : RS-422

▢ 점검내역

○ 발생일시 : 2017. 11. 27.(월)

○ 고장내용 : 수질감시시스템에서 탁도 측정값이 불규칙적으로 변하고               있음(0.02~0.53NTU)

▢ 조치사항

○ 수질자동측정기 및 통신장비 점검

- 일    자 : 2017. 11. 27.(월)

- 조치내용

・ 현장 수질자동측정기에서 표출되는 값은 변화가 없고, 수질감시화면의

표출되는 값과 다름.

・ 수질자동측정기 문제가 아닌 통신장비쪽 이상 확인 후, 통신 유지보수업체

점검 요청

○ 측정기 설치업체 점검

- 일    자 : 2017. 12. 4.(월)

- 점 검 자 : ***********************

- 조치내용

・수질자동측정기와 PCL를 연결하는 중간의 통신변환장치의 노후로 인해

통신이상 발생확인

▢ 보고자 의견

○ 간헐적으로 나타나는 수질 측정값 이상으로 인해 정확한 수질감시가 어려우므로, 통신변환장치를 교체하고자 함.

▢ 통신변환장치 교체 계획

○ 대    상 : 통신변환장치(********)

○ 일    정 : 2017. 12. 12. ~ 12. 13.

○ 내    용 : 통신변환장치 구매 교체

○ 지출방법 : 신용카드 결제

○ 소요예산 : 1,507,000원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,              수선유지비(수질자동감시시스템 유지관리).  끝.