문서번호	계량기검정과-5239
결재일자	2017.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	★품질시험소장
성무랑		이종진	12/29 한민희
협조
	주무관		정광식

2017년 4/4분기 택시미터 검사장 시설 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12. 29

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검사장 시설 점검결과 보고

택시미터 검사 시설물 유지관리에 만전을 기하기 위하여 주행검사 설비와 검사장 시설물의 성능유지 상태를 점검하고 아래와 같이 보고 합니다

Ⅰ		관련근거

◯ 계량기검정과 - 252(2017.1.24)호 『2017년 주요업무 추진계획』

Ⅱ		점검기간 및 점검자

◯ 점검기간 : 2017. 12. 26 ~ 12. 28

◯ 점 검 자 : 정광식, 김석현, 성무랑, 김우용, 조강민

Ⅲ		주행검사설비 및 시설현황

시설명	구분	설치년도	규 모	주행검사 설비	비고
택시미터 주행 검사장	A동	1988	1개동/1층	16개 라인 (공압식10대,볼베어링식6대)
	B동	2007	1개동/1층
택시미터 검사원 사무실	-	1988	1개동/1층	-

Ⅳ		시설별 점검사항

◯ 택시미터 주행 검사장

▶ 건축물

- 지붕, 벽, 기둥상태 등 이상 유무 확인

- 지반 균열·침하 등 이상 유무 확인

- 검사장 주변 배수로 점검

▶ 검사설비 및 전기

- 고속 회전부 베어링 변형 유무

- 고속 회전시 소음 및 진동 유무 확인

- 샤프트 베어링부 그리스 주입상태와 라이닝의 마모 상태 확인

- 로울러 회전축의 근접 감지센서 배선상태 확인

- 공압용 주행롤러의 공압장치 작동상태 확인

- DC연결 커넥터 와 티켓용 외장 프린터 커넥터 연결상태 확인

- 합격표시 경광등 커넥터와 유선리모컨 커넥터 연결상태 확인

- 전기배선의 노후상태와 묶음배선의 과열발생 유무 및 작동상태 확인

◯ 검사원 사무실

▶ 건축물 : 지붕·벽체 균열 등 이상유무 점검

▶ 급수설비, 전기 : 시수 급수관 누수여부 및 수배전반 점검

Ⅴ		시설별 점검결과 및 조치

시 설 별		점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
주행 검사장	건축물	·검사장 지붕 우수관 막힘	·검사장 지붕 낙엽 제거
		·검사장 배수로 막힘	·배수로 정비
	검정설비	·베어링구리스 산화와 오염	·구리스 주입후 오염부위 닦기	전원을 끄고 작업
		·로울러 점검 : 이상없음 ·주행검사기 점검 : 이상없음	·이상없음
	전기	·근접 감지센서 간극 불량 ·검사장내 형광등 미점등(2개)	·센서 간극 조정(1개) ·형광램프 교체(2개)
	기타	·검사장 주변 환경 정비 ·소화기 점검 (8개)	·검사장 낙엽 제거 ·소화기 이상없음	검사장

시 설 별		점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
검사원 사무실	건축물	사무실 출입구 지붕 불량	사무실 출입구 지붕 보수
	급수,전기	동절기 점검	급수라인 열선 작동	동파방지

Ⅵ		점검 및 조치 모습

베어링 구리스 주입	검사장 빗물배수로 정비	검사장 사무실 출입구 보수

형광등 교체	검사장 소화기 점검	검사장 주변 낙엽제거

끝.