안전성검사팀 분석 장비 수리 보고서(액체크로마토그래피)
문서번호 :	강북농수산물검사소-26	결재	주무관	안전성검사팀장	강북농수산물검사소장
접수번호 :			김수진	육동현	01/02 유인실
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

장비명	액체크로마토그래피		관리번호		안전성팀_LC_1
작 성 자	보건연구사 김수진		수리희망일		2018년 1월 12일
기기 에러 증상 개요		수 리 내 용		기기 수리 사유
액체크로마토그래피는 수산물에 포함된 보존료를 정량.정성 분석하는 장비임 2. 현재 보유장비는 2009년 구입하여 사용중이며, 분석프로그램(엠파워)이 버전이 낮아 생산된 데이터의 정성.정량분석시 오류(프로그램다운 등)가 잦아,체계적 데이터 보안 및 관리향상을 위해버전 업그레이드가 필요함		점검결과 사용중인 분석프로그램 엠파워(Empower)→ 엠파워(Empower 3)으로 업그레이드 PC본체 및 윈도우S/W(Win. XP → Win 10) 교체		1. 액체크로마토그래피는 보존료 분석시 필요한 장비임 2. 엠파워-3 및 윈도우 운영체계를 교체하여 크로마토그래피 생산 결과를 간편하게 수집, 관리, 보고하여 안전성검사업무 및 시책과제추진에 만전을 기함
※ 붙임 : 1. 액체크로마토그래피 수리(예정) 보고서 1부. 2. 견적서 1부. 끝.

[붙임]

액체크로마토그래프 수리(예정) 보고서

장비현황

관리번호	안전성팀-LC-1	비 품 명	액체크로마토그래프
제 작 처	워터스	모델번호	M2695,M475	제작번호	-
구입금액	금78,590,610원	구입일자	2009	구입업체	워터스코리아

수리현황

수리발생일	2017. 12. 26
수리 예정 일자	2018. 12. 12		수리예정금액	금7,521,360원		수리업체	워터스코리아
수 리 내 역
1. 데이터분석 소프트웨어 엠파워(Empower)를 엠파워 3 로 버전 업그레이드 2. 소프트웨어 구동에 적합한 PC 및 운영체제(윈도우 10) 교체
분석기기 교체예정 장비 설치사진
액체크로마토그래피		분석기기 제어용 PC

위와 같이 수리 보고서를 제출합니다.

2018년  01월  02일

작 성 자 : 지방보건연구사 김수진