문서번호	행정지원과-2167
결재일자	2018.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		동부수도사업소장
성민재	정번석	서재식		01/26 이구석
협 조	급수운영과장		송근호
	시설관리과장		최명익

2018년 수질자동감시시스템 유지관리 계획

2018. 1.

동부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2018년도 수질자동감시시스템 유지관리 계획

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)의 유지관리를 통해 안정적인 시스템

가동과 측정데이터의 신뢰도 향상을 도모하여 수질관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	개 요

근거

○ 2018년 수질자동감시시스템 세부운영 계획

(본부 급수운영과-612호, 2018.1.22.)

추진방향

○ 감시지점 최적화로 효율적인 수질감시 및 수질사고 예방

○ 전문적이고 체계적인 유지관리로 안정적인 시스템 운영

수질자동감시시스템 감시지점 및 설치현황 (22개소 25대)

순번	설치지점	설치대수	측정항목	측정기기명	설치년도
1	대현산배수지	2	1	1720E HACH(미국)	2004
			5	MWB4-70 DKK(일본)	2017
2	아차산배수지	2	1	1720E HACH(미국)	2004
			5	MWB4-70 DKK(일본)	2017
3	용마산배수지	2	1	1720E HACH(미국)	2004
			5	MWB4-70 DKK(일본)	2017
4	동부수도사업소	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2017
5	옥수동(옥정초등학교)	1	5	MWA4-70 DKK(일본)	2009

순번	설치지점	설치대수	측정항목	측정기기명	설치년도
6	금호배수지	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2010
7	응봉배수지	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2010
8	서울물연구원	1	5	MWA4-70 DKK(일본)	2004
9	성수동(성수2가1동주민센터)	1	5	MWA4-70 DKK(일본)	2009
10	신내동(중랑소방서)	1	5	MWA4-70 DKK(일본)	2009
11	용신동(시립동부병원)	1	5	MWA4-70 DKK(일본)	2009
12	용마산소배수지	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2010
13	아차산소배수지	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2010
14	전농동(서울시립대학교)	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2010
15	장안동(동대문소방서)	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2010
16	면목동(사가정공원)	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2010
17	중곡동(중곡119안전센터)	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2010
18	망우동(중랑캠핑숲)	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2011
19	용두동(롯데캐슬피렌체아파트)	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2011
20	상봉동(상봉초등학교)	1	5	GO-SYS (독일)	2012
21	묵동(신묵초등학교)	1	5	GO-SYS (독일)	2012
22	신내배수지	1	5	MWB4-70 DKK(일본)	2017

○ 측정항목

- 5항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온 (1항목 : 탁도)

Ⅱ	세부 계획

운영목표

○ 가동율 99.7% 이상 (2017년 평균 가동율 : 99.97%)

○ 측정기 보정 및 정도검사 오경보 미발생

※ 2017년 오경보 발생 현황

- 운영자관리부분 8건 : 측정기 고장 등

- 운영자비관리부분 18건 : 야간 정체 및 공사 등

수질감시 체제 및 방법

○ 공급계통(원수 → 배수지 → 수도꼭지)의 수질감시

○ 수질감시는 24시간 연속감시를 실시하며, SMS(단문전송시스템)을 병행

○ 수질이상 경보 발생 기준(1단계 예비경보 기준 설정 추가)

측정항목	먹는물 수질기준	지점	경보발령 기준
			1단계(추가)	2단계
탁 도	0.5NTU 이하	지역배수지	0.2NTU 초과(H)	0.3NTU 초과(HH)
		소배수지,수도꼭지	0.4NTU 초과(H)	0.5NTU 초과(HH)
잔류염소	4.0mg/L 이하	지역배수지	0.25mg/L 미만(L)	0.2mg/L 미만(LL)
		소배수지,수도꼭지	0.15mg/L 미만(L)	0.1mg/L 미만(LL)

○ 근무체계 및 대응방법

구분	주간	야간
근무자	수질팀 담당자	당직자
감시방법	○행정지원과 수질감시시스템모니터링 (상황발생시 SMS문자 수신)	○당직실 수질감시시스템모니터링
대응방법	○수질검사 및 원인파악 후 본부 보고(경보음 발생대장 기재) ○수질이상시 - 정수센터, 지역담당, 기전팀에 통보하고 상황판단하여 본부 보고 - 보고서 작성	○수질검사 및 원인파악 후 본부 보고(경보음 발생대장 기재) ○수질이상시 - 수질팀, 정수센터, 지역담당, 기전팀에 비상연락체계 가동하고, 상황판단하여 본부 보고 - 보고서 작성

수질자동측정기 유지관리

○ 수질자동측정기 점검

- 정기점검 : 월 1회 (측정값 보정 및 측정기 내부세척 등)

- 수시점검 : 전송이상, 경보발생 등 이상발견시 즉시 점검

○ 수질자동측정기 유지보수 예산

유지보수	방 법	’18년도 예산	비고
고장수리 및 소모품 교체	· 고장시 즉시 수리 및 해당부품 즉시 교체 · 소모품을 상시 확보하고, 교체 주기 매뉴얼에 의거 주기적인 교체 실시	44,100천원
공공요금납부	· 전기, 통신(인터넷, 전용회선) 사용요금 납부	12,900천원

※예산과목 : 1. 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

2. 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비

○ 수질자동측정기 측정자료 보고

- 주보 및 월보자료를 상수도사업본부 급수운영과에 보고(매월 10일)

수질자동측정기 법정 정도검사 실시

○ 정도검사 계획

- 검사시기 : 2018년 5월 중

- 검사방법 : 정도검사 대행기관에 검사신청하여 검사실시(2년 주기)

○ 정도검사 대상 (총 20대)

- 대상측정기 : 탁도 10대, 잔류염소 10대

- 설치지점

□배수지 (금호, 응봉, 아차산소, 용마소배수지)

□수도꼭지 (전농동, 장안동, 면목동, 중곡동, 묵동, 상봉동)

○ 정도검사 대행기관

검사대행자명	주소	담당자	연락처	소요예산
한국산업기술시험원	서울 구로구 구로디지털8길 7	***	***********	9,669천원

※예산과목 : 1. 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

(본부 급수운영과에서 일괄 배정)

시스템 운영 개선

○ 중블록 수질감시체계 구축을 위한 수질자동측정기 신설 및 이설

- 대 상 : 4대 (신설: 중랑물재생센터, 교체: 대현산배수지 유입,

이설: 옥수동 → 마장동, 중곡동 → 이문동)

- 방 법 : 신설 및 교체 - 본부 급수운영과 일괄 구매 추진

이설 – 사업소에서 이전 설치 추진

Ⅲ	행정사항

수질 또는 측정자료 전송에 영향을 미칠 수 있는 상수도공사 또는

작업시 시행부서에서는 수질팀에 사전 · 사후 공지

(급수운영과, 시설관리과)

- 상수도관 신설, 개량공사 및 배수지 청소 · 보수 공사 등

- 단전을 수반하는 전기공사

- 수질자료가 전송되는 전송반 점검 및 유지보수 공사

- 기타 공사나 작업으로 수질에 영향을 미칠 수 있는 우려가 있는 경우

첨부 : 1. 2018년 수질자동감시시스템 세부운영계획(본부)  1부.

2. 야간 및 공휴일 경보음 발생시 대응조치 요령 1부.

3. 경보음발생 처리대장 양식 1부.

4. 수질사고 보고서 양식 1부. 끝.