＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
(경유)
제목	도곡동(경남아너스빌아파트) 수질자동측정기 재가동 보고

1. 관련: 행정지원과-2325(2018.2.5)『도곡동 수질자동측정기 재가동 보고』

2. 최근 강도 높은 한파가 계속되어 도곡동에 운영되고 있는 수질자동측정기 배관에 동결이 발생되었고, 즉시 조치하여 재가동 하였음을 보고합니다.

가. 설치지점: 도곡동(경남아너스빌아파트) 수도꼭지 수질측정 지점(강남구 논현로 209)

나. 재가동 일시: 2018. 2. 1

다. 조치사항

1) 동결된 배관 해빙작업 실시

2) 배관에 열선케이블 재설치 완료

3) 수질측정기 소모품 교체 후 판넬에 재부착 하여 정상가동

붙임 도곡동 수질자동측정기 재가동 보고 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	류의창		수질팀장	이동조		행정지원과장	02/05 김인웅
협조자
시행	행정지원과-2366	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4746	/전송	3146-4779	/	ryuui@seoul.go.kr	/	대시민공개