문서번호	물순환연구과-1098
결재일자	2018.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
김영돈		안진	02/13 최영준
협조
	주무관		박석주

2017년 연구실 정밀안전진단 결과 조치보고

2018. 2월

물순환연구과

2017년 연구실 정밀안전진단 결과 조치보고

연구 실험실에 대한 전문기관 정밀안전진단 결과에 대하여 개선 조치한 사항을 보고 드림

□ 안전검검 개요

○ 점 검 일 : 2017. 12. 2(토)

○ 점검대상 : 물연구원 7개과 22개 실험실

○ 점검분야 : 8개분야 (일반, 기계, 전기, 소방, 화공, 가스, 위생, 생물)

○ 점검결과(물순환연구과) : 총무과-268(2018.1.9.)

- 안전등급 : 2등급

- 개선할 사항 : 6건 (일반분야 2. 전기분야 3, 소방분야 1)

□ 개선조치 내용

○ 기 간 : 2018. 1. 17(수) ~ 2. 8(목)

○ 방 법 : 문제점별 개선 조치 및 직원 안전교육 실시

○ 안전교육 (2회)

- 일 시 : `18.1.17.(수) 및 `18.2.7(수)

- 장 소 : 물순환연구과 사무실

- 대 상 : 10명(물순환연구과 직원)

- 내부강사 : 안전관리책임자

- 교육내용

· 실험실 안전관리 철저, 특별관리 물질 취급요령

· 하수 연구실험실 유험인자 위험분석 및 취급시 유의사항 등

○ 문제점 및 조치사항

분야	문 제 점	세부조치 내용	비 고
일반	· 물순환연구실험실 유해인자 위험분석 미실시	· 유해인자 위험분석, 연구실 안전현황 및 관리대장 작성 게시 · 화학물질(장비) 특성 및 취급시 주의사항 직원교육	자체조치
일반	· 실험테이블 위 시약병 떨어짐(낙하) 위함	· 실험중 시약병 보관용 바스켓 사용 및 미끄럼 방지조치
전기	· 분전반 도어에 설치된 전기기구 충전부 덮게 미설치로 감전위험	· 전기기구 충전부 덮게 설치	총무과, 자체조치
전기	· 실험대 아래 일반형 전기콘센트에서 감전 및 단락 위험	· 감전 및 단락 위험이 작은 방우형 콘센트로 교체
전기	· 개수대 옆 일반형 전기콘센트에서 감전 및 단락 위험	· 감전 및 단락 위험이 작은 방우형 콘센트로 교체
소방	· 실험실 내부 특별관리물질 취급일지 미작성	· 특별관리물질 취급일지 작성 및 직원교육	자체조치

□ 행정사항

○ 개선조치 사항 총무과에 제출 및 정기적인 안전점검 지속 실시.

붙임 : 2017년 연구실 정밀안전진단 결과 조치내용 1부.  끝.