문서번호	정수과-860
결재일자	2018.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수과장	구의아리수정수센터소장
김세정	서한호	02/27 임정규
협 조
	정수시설과장		임두선

배출수 처리장 COD자동 측정기기 개선완료 보고

2018.2.26

구의아리수정수센터

(정 수 과)

배출수처리장 COD자동 측정기기 개선완료보고

한파경보로 인하여 동결되었던 배출수처리장 COD자동측정기기 세척수 및 희석수 공급배관의 정상작동여부를 확인하고 개선완료 보고합니다.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2018. 2.20(화)~2.25(일)

점 검 자 : 지방환경주사 김세정외 2명

- 운영관리 용역업체((주)예스코이에스) : 박건수

점검대상 : TMS 계측기실 COD자동 측정기

Ⅱ		점검결과

▶ COD자동측정기 세척수 및 희석수 배관 동파 문제발생>

○ 2018년 한파경보가 2주이상 지속되고 영하-13~-7℃로 사상유래

없는 추위로 인하여 관련 배관 동파(2018.1.26.~)

○ COD자동측정기기의 세척수 및 희석수 공급이 되지 않아 작동불가

▷ 행정조치  : 광진구청 측정기기 개선계획서 제출 (개선완료일 2월27일한)

▷ COD측정 매일 1회 수분석 실시 (공정시험법에 따름)

COD 자동측정기 시험가동 실시 : 2018.2.20.~2.25

○ COD 수분석과 비교 오차범위 내로 측정됨 : [붙임1] 수분석 및 기기 비교표

COD 자동측정기기 정상작동을 확인됨

COD 자동측정기 세척수 및 희석수 공급배관 점검

○ 동파가 예측되는 주변배관 동파방지 조치예정(협조 : 정수시설과)

- 예측 위치 :  약품실 건물 외부 매설 상수도배관

· 현재 기본동파방지 작업은 되어 있으나, 극한 한파경보등 대비 동결보강예정

Ⅲ		조치계획

폐수배출시설 개선완료 보고서 제출[붙임2] ▷ 광진구청

※ 환경공단 TMS관련 완료 유선보고 예정 . 끝.