문서번호	정수운영과-2448
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		정선교	03/20 윤창진
협 조
	주무관			윤충용

2018 수질자동측정기 구매설치 및 유지관리계획

2018. 3.   .

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

2018년 온라인 수질연속자동측정장비

구매설치 및 유지관리계획

우리센터 수질분석용 온라인 수질연속자동측정장비의 신규 구매 설치 및 적기 법정 정도검사 등 유지관리 시행으로 생산 공정별 수질감시에 만전을 기하고자 함

1		설치현황

온라인 수질연속자동측정장비 설치현황

○ 측정기 종류 및 수량 : 총 14종 50대

번호	측정기종류	소계	2005이전	2006	2009	2010	2013	2015	2016	2017
1	수온측정기	2	1	1
2	전기전도계	2		1						1
3	잔류염소측정기	6		2		2	1		1
4	탁도계	19		3			2			14
5	알칼리도측정기	3		2					1
6	PH메터	5		4			1
7	입자계수기	5					2	1	2
8	TOC측정기	2		1			1
9	조류연속측정기	1	1
10	암모니아측정기	1		1
11	시안측정기	1							1
12	페놀측정기	1		1
13	흐름전위측정계SCD	1			1
14	응집제자동투입설비	1					1
합계		50	2	16	1	2	8	1	5	15

○ 내용연수 경과 : 11종 18대 (평균 내용연수 10년)

○ SWN 수질감시시스템 구성 : 원수감시항목 및 공정별 5항목

(시안, 페놀, 암모니아성질소, TOC, 조류, 탁도, pH, 수온, 잔류염소, 전기전도도)

○ 기 타 : 배출수처리장 수질TMS 3항목 3대(COD, SS, pH)

수질연속자동측정장비 운영 기반시설 현황

○ 생산공정별 시료수 채수 : 총 16종

팔당원수

혼화지(전)

혼화지(후)

착수정원수

침전지

침전지별

통합여과수

여과지별

오존처리수

활성탄지통합수

활성탄지별

우면산정수지입구

고도 역세척수조

청담정수지 입구

청  담 송수

우면산 송수

※ ■ : 본관3층 시료배관 연결  ■ 고도 통합계측기실 시료배관 연결  ■ : 현장

○ 수질자동측정기 설치장소 : 센터내 크게 4개소로 구분

ⅰ) 본관 3층 : 시료수 퇴수는 배출수지와 배니지로 구분 배수

ⅱ) 여과지 2층 : 시료수 퇴수는 여과공정으로 되돌려 재활용

ⅲ) 고도 계측기실 : 시료수 퇴수는 활성탄흡착지 5지로 재활용 및 지하 집수정으로 배수

ⅳ) 약품관리동 : 시료수 퇴수는 혼화지로 되돌려 재활용

○ 채수펌프 설치현황 : 총 78대 설치 가동

※ 채수펌프 설치지점 및 세부내역 : 따로붙임 참조

○ 수질데이터 전송

- 전송방법 : 여과지 RS-485방식, 나머지 직류 4~20mA 방식 운영

- 전송경로 : 센터내 구역별 PLC로 1차 전송, 중앙제어실 DCS로 2차 전송

구분	계	여과지동 (2층 복도)	본관 3층 (계측기실)	활성탄흡착지동 (고도 계측기실)	약품관리동 등
수질측정기	50대	15대	26대	7대	2대
전 원		UPS전기	UPS전기	UPS전기	UPS전기
전송방식		RS-485	4~20mA	4~20mA	4~20mA
수질데이터		1차 : 수질전송반 2차 : 여과지 PLC 3차 : 본관 DCS	1차 : 본관 DCS	1차 : 고도 PLC 2차 : 본관 DCS	1차 : 약품동 PLC 2차 : 본관 DCS

※ PLC (Programmble Logic Controller)

디지털 또는 아날로그 입출력 모듈을 통하여 로직, 시퀀싱, 연산, 통신과 같은 특수한 기능을 수행하기 위해 프로그램 가능한 메모리를 사용하고 여러종류의 기계나 프로세서를 제어하는 디지털 전자장치

※ DCS (Disribute Control System)

자동제어 프로그램이 내장되어 있는 여러개의 제어용 컴퓨터를 기능별로 분산시켜 위험을 최소화하고, 전체의 통합관리는 중앙제어실에서 제어 및 감시를 할 수 있는 방식이다. 이 방식은 지금까지의 분산형 공정제어 기능과 시스템의 운영체제, 구성, 통신방식 및 부가기능 등의 시스템 전반을 효율적으로 제어할 수 있는 시스템

2		신규 구매 및 불용 계획

예산편성 : 총 70,000천원

○ 예산과목 : 기계장치, 정수장 시설정비, 시설비 및 부대비, 시설비

온라인 수질연속자동측정장비 구매 : 70,000천원

번 호	기 기 명	수량	예 산 액	비 고
1	온라인 조류연속측정기	1대	70,000천원

○ 온라인 조류연속측정기 가동현황

품명	대수	모델명 (제조사)	설치일자	가동연수	기기상태
온라인 조류연속측정기 (엽록소측정기)	1	AlgaeGuard bbe-moldaenke	2005.6. (38백만원)	12년	노후 및 수리요

신규 구매장비 규격 검토

○ 물품세부규격 : 물품관리법 제16조의2 및 조달청 고시 제2016-40호「내용연수」

물 품 명	영문 물품명	물품분류번호	내용연수	비고
온라인 엽록소측정기	Chlorophyl measuring instruments	41106704 또는 41113319	9년

• 물 속 조류를 형광검출법에 의하여 연속적으로 측정, 분석데이터 PLC 전송 연결

및 중앙제어실 HMI 지원 가능

• 조류의 형광기초그래프(fingerprint)에 의해 각 조류분석 기능이 내장

‑ 녹조류(Green algae)

‑ 남조류(Blue green algae)

‑ 규조류(Diatoms)

‑ 황갈색편모조류(Cryptophyceae)

‑ 총 클로로필-a

• 조류이외의 형광물질 배제 Gelbstoff (CDOM) 측정 기능이 내장

• 녹이 슬지 않는 자립형 전용 거치대에 고정

향후 일정

○ 3월말 : 「온라인 수질연속측정장비 구매 설치」 기술심사 및 계약심사

‑ 심사부서 : 상수도사업본부 재무회계과, 서울시 계약심사과

‑ 심사내용 : 물품구매 타당성 및 가격 적정성 등 심사

○ 5월초 : 「온라인 수질연속측정장비 구매 설치」 발주 의뢰

‑ 물품 규격 사전 공개 (조달청 나라장터 5일 이상)

‑ 발주부서 : 자체(1억 이하 물품 구매)

‑ 구매방법 : 일반 공개경쟁입찰

‑ 입찰자격 : 소상공인 지원법 소기업･소상공인 확인서를 소지한 업체이면서

조달청 나라장터에 아래와 같이 온라인용 수질측정장비 2개 품목중

1개 품목 이상 물품 등록한 업체

※ 온라인용 수질측정장비 세부품명분류번호 : 4111331901 또는 4110670401

※ 2개 품목 : 온라인용 (기타수질분석기, 엽록소측정기)

○ 6월초 : 계약 및 물품 납품, 시운전 실시

‑ 성능검사, 현장 시운전, 데이터 전송 및 HMI지원 확인 등

‑ 검사검수 준공 후 정상 가동

○ 온라인 수질연속측정장비 불용처분 계획 수립

‑ 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제63조(물품소관의 전환) 및 서울특별시 공유재산

및 물품관리조례 제71조(불용품의 소요조회와 불용결정)

‑ 2018년 철거품 및 내용연수 경과 노후 불량장비 조사 후 처분 실시

3		법정 정도검사

개 요

○ 근거 및 검사대상 기준

‑ 환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 고시 제2조의2

‑ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 제7조(정도검사의 기준과 주기)

‑ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 제8조(정도검사의 방법과 절차)

⇒ 측정결과를 행정목적에 사용하는 환경측정기기

⇒ 측정결과를 제3자에게 제공하거나 외부에 알리기 위한 목적으로 사용

○ 정도검사 시행 연혁

‑ 여과지 지별 탁도계를 비롯 정도검사 대상 탁도계와 잔류염소계

: 2006년~2014년 매 2년마다 서울물연구원에서 정도검사 실시

‑ 그 외 pH미터 및 수질 TMS 측정기는 외부 전문검사기관에 의뢰 실시

‑ 2016년부터 6개 정수센터 외부전문기관(한국산업기술연구원)에 의뢰 실시

○ 2018 정도검사

‑ 2018. 5. 대상 : 탁도계 1대, 잔류염소계 2대

▶ 사전 유선 신청 : 2018.5.14.~ 5.15 예약

▶ 검사수수료 지급 : 수검후 예산지출(기본경비, 일반운영비, 사무관리비)

‑ 2018.10. 대상 : pH미터 2대

▶ 사전 유선 신청 : 2018.10.4.~ 10.5. 예약

▶ 검사수수료 지급 : 수검후 예산지출(기본경비, 일반운영비, 사무관리비)

구분	기기명	주기 (년)	검사일자	검사대상	검사기관	검사수수료 (부가세별도)	비고
1	탁도연속측정기	2	2017.12.	-	한국산업기술연구원	439천원	통합여과수
2	탁도연속측정기	2	2016.5.	2018 해당	″	439천원	우면산송수
3	잔류염소연속측정기	2	2016.5	2018 해당	″	440천원	우면산송수
4	잔류염소연속측정기	2	2016.5.	2018 해당	″	440천원	청담송수
5	pH연속측정기	2	2016.10.	2018 해당	″	517천원	정수
6	pH연속측정기	2	2016.10	2018 해당	″	517천원	원수
7	SS측정기	1/2	2017.12.	-	″	549천원	수질TMS
8	COD측정기	1/2	2017.12.	-	″	755천원	수질TMS
9	pH연속측정기	2	2017.12.	-	-	517천원	수질TMS

붙임  : 1. 정수센터별 온라인 조류연속측정기 설치현황 1부.

2. 광암센터 채수펌프 설치내역 및 공정도 1부. 끝

3. 산출기초조사서 및 견적서 1부.

4. 구매설치 시방서 및 물품규격서 1부. 끝.