문서번호	정수과-1459
결재일자	2018.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김동선		권학선	04/03 代박근희
협조	주무관		박근희
	주무관		홍병의

아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛건강을담다』

2정수장 침전수 탁도계 고장 보고

2018. 4.

구의아리수정수센터

정수과

2정수장 침전수 탁도계 고장 보고

우리 정수센터 2정수장 여과지 통합 계측기실 운용 중인 침전수 측정 탁도계에 고장이 발생 하여 보고합니다.

1. 측정기 현황

구분	세부사항
기기명	2정수장 침전수 탁도계
설치년도	2014년 10월
수량	1대
용도	2정수장 침전수 상징수 측정
제작사(모델명)	HACH사

2. 고장발생 내용

가. 고장발생일 : 2018. 3. 21.

나. 점  검  자 : 홍병의, 김동선

다. 고장내용: 컨드롤러부 전원 공급되지 않아 탁도 측정 불가

- 전원 제어부 보드 고장 추정됨

라. 조치내용 : 여과지 역세척수 측정 탁도계 A호 컨드롤러부로 교환 운영

마. 기기구조 및 현장 사진

기기 구조	여과지 역세척수 탁도계 A호	2정수장 침전수 탁도계

3. 보고자 의견

가. 기기 납품, 수리업체 점검 요청하여 긴급 수리하고,

나. 전문물품 구입 시 컨드롤러 구매하여  고장 및 중단 없는 수질측정기 유지관리에 만전을 기하겠음.

2018. 4. 3.

보고자 : 지방공업주사보 김동선