문서번호	시설관리과-8858
결재일자	2018.5.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
황민욱	이무규	代문병희	05/14 홍순성

2018년 유량계 유지보수용역 시행 계획

2018. 5.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 유량계 유지보수용역 시행 계획

우리 사업소에서 관리하고 있는 유량계의 교정검사, 정기점검 등을 위한 용역을 시행하여 유량계 설비를 최적의 상태로 유지관리하고 안정적인 공급량 계측에 만전을 기하고자 함.

1	추진근거

❍ 2018년 유량계 설비 유지관리계획(본부 누수방지과-358호, 2018. 1. 10.)

❍ 2018년 유량계설비 유지관리 계획(강서 시설관리과-5008호, 2018. 3. 15.)

2	관련규정

❍ 국가표준기본법 제3조, 제14조             ---- 2010. 4. 5.

- 유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

❍ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항             ---- 2010. 11. 29.

- 유량계 허용오차 범위(±2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

❍ 환경부 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침    ---- 2009. 1. 10.

- 유량계 허용오차 범위(±2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

❍ 서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)” ---- 2014. 9. 1.

- 유량계 허용오차(±1.5% 이내), 교정검사(구역 연 2회, 중블록 연 1회)

- 유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

2	유량계 설비 현황

❍ 유량계 현황(2018년 5월 기준)

(단위 : 개소)

합계	구역	중블록	가압장	배수지	휴대용
33	4	11	14	3	1

❍ 유량감시시스템 : 실시간 공급량 관리(일, 주간, 월 단위)

3	용역개요

❍ 용 역 명 : 2018년 유량계 유지보수용역(연간단가)

❍ 용역대상 : 총 28개소(중블록 11, 배수지 3, 가(증)압장 14)

※ 구역 및 중블록 점검 및 교정검사 제외(본부 누수방지과에서 별도 시행)

❍ 소요금액/기간 : 금43,508천원/계약일로부터 ~ 2019. 3. 31.

❍ 용역내용 : 유량계 및 전송반 점검, 교정검사, 수선자재비 등

❍ 계약방법 : 전자공개수의계약

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 유량계 교정검사 및 유지보수, 수선유지교체비(수선유지비)

《 수의계약 근거 》

▪지방계약법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 1항 5호

- 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에          따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인과 체결        하는 용역계약

《 참가자격 》

국가표준기본법 제14조 제3항 및 동법 시행령 제12조 규정에 의한 액체용 초음파유량계 국가교정기관으로 지정받은 자로서 주된 영업소의 소재지가 서울, 인천, 경기도인 업체

4	추진일정

❍ 시행 계획 보고       : 2018. 5.

❍ 계약의뢰(행정지원과) : 2018. 5.

❍ 용역 착수            : 2018. 6.

❍ 용역 완료            : 2019. 3. 31.

붙임  1. 설계내역서 및 본부계약심사 용역단가 각 1부.

2. 과업내용서 1부.  끝.