화재감식장비 고장발생보고서
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
문서번호 :	현장대응단-11253	결재	담당자			재난조사분석팀장			현장대응단장
수 신 :	내부결재			이영병			윤영재			07/02 권태미
접수번호 :

장비명(건명)	금속현미경	관리부서	현장대응단 재난조사분석팀
고 장 일 시	2018. 6. 29.	장 소	화재조사 시험·분석연구실
조 치 사 항	- 전원차단 및 제조사 점검 의뢰
원인 및 상태	- 금속현미경 집광 조명 불량 - 집광 조명 전원공급장치 불량 - 금속현미경 경통, 대물렌즈, 반사광 등 이물질
담당자 의견	- 제조회사 방문하여 제품 점검 및 수리 요함 ․ 제 조 사 : Carl Zeiss(독일) ․ 모 델 명 : Zeiss Axiolab A ․ 사용용도 : 전기 용융흔 등 금속조직 관찰
그 밖의 사항	- 제품 전반적 점검
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
	없 음
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2018 년 6월 29일
장비운용자 계급 소방위 성명 이 영 병