문서번호	수도자재관리센터-12322
결재일자	2018.7.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		김경호	07/10 윤종민
협조
	주무관		윤석훈

수도계량기 납품검사 결과보고

[15mm-6차,*****]

2018.07

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 통상자원부 고시 제 2015-0166호(2015.8.3)수도미터 기술        기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘풀링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다

로운 검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

3. 납품업체 : ********

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-7401(18.05.14)호 6차 구매관련,수도계량기

15mm : 20,000개.

나. 납품검사일 : 2018.07.03~07.09

다. 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사시료	판정기준		검사결과
					종합결과		내압		기차		카운터	기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격	불합격
15mm	20,000	500	5	6	498	2	500	0	498	2	0	0

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	대체 납품 수량	검사 시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	4	4	4	0	4	0	4	0	0

※ 용출시험(KTC)15mm : h18-113781.   ※ 재질시험(KTC)15mm : h18-105411.

마. 중량계측 결과

구경	기준중량 (Kg)	계측중량 평균(Kg)	차이 (Kg)	판정
15mm	0.91	0.94	0.03	합 격(기준중량 98% 이상)

5. 납품기물 내역

가. 납 품  기물번호 : 15mm : h18-100001∼120000.

나. 불합격 기물번호 : 15mm : h18-104351. 105031.

다. 대체품 기물번호 : 15mm : h18-120001∼120004.

붙임 : 1. 검정확인서 1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.

3. 중량계측 내역 1부.

4. 오차시험 내역 1부.

5. 자문위원 의견서.끝.